## 1. Delay Calibration
Readout Electronics Calibration |  |  | 2022-05-18
With cable: | TRUE |  |  | Test Load |  | Average |  | SD |  |  |  | Average
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Delay (s) | R | C | I | Q | I | Q |  |  | Rparallel (kΩ) | Cparallel (pF) | File | Comments
8 | 99609.375 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 3792.7714 | 86.3143 | 1.5229 | 1.545 | 3505.5349 | 79.7775 | 3.5074 | 10.3673 | Log_2022-05-13T175123
8 | 99609.375 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 3800.72 | 88.6333 | 1.7986 | 1.4918 | 3512.8815 | 81.9209 | 3.5148 | 10.6011 | Log_2022-05-17T151428 | Confirmed on oscilloscope
8 | 99609.375 | 15 | 2.3529e-06 | 10000 | 0 | 3782.1538 | -292.9308 | 1.6523 | 1.5302 | 3495.7214 | -270.7464 | 3.5167 | -35.1894 | Log_2022-05-17T172053
8 | 99609.375 | 8 | 1.2549e-06 | 10000 | 0 | 2749.2461 | -2622.4688 | 1.6927 | 1.5281 | 2541.0385 | -2423.8623 | 4.8531 | -314.0472 | Log_2022-05-17T152758
8 | 99609.375 | 4 | 6.2745e-07 | 10000 | 0 | 1535.8125 | -3475.7695 | 1.6736 | 1.5454 | 1419.5014 | -3212.5404 | 8.69 | -416.1168 | Log_2022-05-17T154118
8 | 99609.375 | 3 | 4.7059e-07 | 10000 | 0 | 1220.1556 | -3608.6576 | 1.6805 | 1.6898 | 1127.7501 | -3335.3645 | 10.9922 | -429.8975 | Log_2022-05-17T160022
8 | 99609.375 | 2 | 3.1373e-07 | 10000 | 0 | 859.5462 | -3710.8615 | 1.646 | 1.5702 | 794.4505 | -3429.8283 | 15.6018 | -442.1302 | Log_2022-05-17T161202
8 | 99609.375 | 1 | 1.5686e-07 | 10000 | 0 | 463.3725 | -3772.6706 | 1.5411 | 1.7448 | 428.2801 | -3486.9564 | 28.8183 | -451.4095 | Log_2022-05-17T162330
8 | 99609.375 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 471.8221 | -3768.4875 | 1.4867 | 1.3208 | 436.0897 | -3483.0901 | 28.2559 | -451.6481 | Log_2022-05-17T163508
10 | 24902.3438 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 8976.3362 | 3378.0696 | 0.57486 | 0.87636 | 8296.5347 | 3122.2395 | 9.4715 | 253.9389 | Log_2022-05-18T140501
10 | 24902.3438 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9586.1521 | -79.4779 | 0.88251 | 1.1408 | 8860.1677 | -73.4589 | 8.8608 | -5.9801 | Log_2022-05-18T145144 | Confirmed on oscilloscope
10 | 24902.3438 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9580.1945 | -314.0988 | 0.9244 | 0.71992 | 8854.6613 | -290.3113 | 8.8642 | -23.6392 | Log_2022-05-18T141858
10 | 24902.3438 | 15 | 2.3529e-06 | 10000 | 0 | 9569.866 | -550.0097 | 0.83441 | 0.88614 | 8845.115 | -508.356 | 8.8743 | -41.3913 | Log_2022-05-18T144158
10 | 24902.3438 | 8 | 1.2549e-06 | 10000 | 0 | 9335.9486 | -2178.3631 | 0.89687 | 0.83964 | 8628.9127 | -2013.39 | 9.0987 | -163.8976 | Log_2022-05-18T143029
12 | 6225.5859 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 9639.8277 | 756.881 | 5.1109 | 5.071 | 8909.7783 | 699.5604 | 8.9647 | 223.9042 | Log_2022-05-18T152054
12 | 6225.5859 | 20 | 3.1373e-06 | 10000 | 0 | 9676.058 | 35.6636 | 5.2415 | 5.3309 | 8943.2647 | 32.9627 | 8.9434 | 10.5357 | Log_2022-05-18T160922
12 | 6225.5859 | 19 | 2.9804e-06 | 10000 | 0 | 9668.729 | -23.7179 | 4.6699 | 5.1 | 8936.4908 | -21.9217 | 8.9365 | -7.0174 | Log_2022-05-18T162132 | Confirmed on oscilloscope
12 | 6225.5859 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9667.0675 | -85.0014 | 5.1879 | 5.2187 | 8934.9552 | -78.564 | 8.9356 | -25.1562 | Log_2022-05-18T155839
12 | 6225.5859 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9667.7275 | -144.2513 | 4.9737 | 5.1505 | 8935.5652 | -133.3268 | 8.9376 | -42.6792 | Log_2022-05-18T154629
12 | 6225.5859 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9668.6559 | -204.6106 | 5.045 | 5.2963 | 8936.4232 | -189.1149 | 8.9404 | -60.5123 | Log_2022-05-18T153402
14 | 1556.3965 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 9694.0525 | 113.1586 | 3.0793 | 2.8406 | 8959.8965 | 104.5888 | 8.9611 | 133.2048 | Log_2022-05-18T165201
14 | 1556.3965 | 25 | 3.9216e-06 | 10000 | 0 | 9698.606 | 7.9379 | 2.8407 | 2.9556 | 8964.1052 | 7.3367 | 8.9641 | 9.3365 | Log_2022-05-18T174029
14 | 1556.3965 | 24 | 3.7647e-06 | 10000 | 0 | 9690.3201 | -7.2782 | 2.9082 | 2.7091 | 8956.4467 | -6.727 | 8.9565 | -8.5753 | Log_2022-05-18T180605 | Confirmed on oscilloscope
14 | 1556.3965 | 23 | 3.6078e-06 | 10000 | 0 | 9690.0994 | -22.4417 | 2.6604 | 2.8998 | 8956.2428 | -20.7422 | 8.9563 | -26.4423 | Log_2022-05-18T172551
14 | 1556.3965 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9690.7829 | -128.189 | 2.9433 | 2.8724 | 8956.8745 | -118.4809 | 8.9584 | -150.9939 | Log_2022-05-18T170921

## 2. Resistance Calibration
[13 empty] | Calibration | R Nominal | R Actual
[5 empty] | Test Load |  | Average |  | SD |  |  |  | 1 | 1500 | 1477
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Gain | Calibration | R | C | R Parallel | C Parallel | R Parallel | C Parallel | File | Calibration Factor | 2 | 2200 | 2192
8 | 99609.375 | 16 | 0.0001 | 1 | 1477 | 0 | 1122.2186 | -2.8178e-10 | 3.1647 | 3.5902e-12 | Log_2022-05-18T124306 | 75.98% | 3 | 3300 | 3230
8 | 99609.375 | 16 | 0.0001 | 2 | 2192 | 0 | 1684.0627 | -1.6811e-10 | 3.0404 | 1.5818e-12 | Log_2022-05-18T124500 | 76.83% | 4 | 4700 | 4702
8 | 99609.375 | 16 | 0.0001 | 3 | 3230 | 0 | 2469.4959 | -9.9361e-11 | 3.0423 | 7.8868e-13 | Log_2022-05-18T124738 | 76.45% | 5 | 6800 | 6730
8 | 99609.375 | 16 | 0.0001 | 4 | 4702 | 0 | 3508.7897 | -5.6347e-11 | 3.0501 | 3.8173e-13 | Log_2022-05-18T124933 | 74.62% | 6 | 10000 | 9940
8 | 99609.375 | 16 | 0.0001 | 5 | 6730 | 0 | 4912.0323 | -2.77e-11 | 2.9733 | 1.8619e-13 | Log_2022-05-18T123924 | 72.99%
8 | 99609.375 | 16 | 0.0001 | 6 | 9940 | 0 | 7037.6392 | -6.6613e-12 | 3.0968 | 9.2187e-14 | Log_2022-05-18T125112 | 70.8%
10 | 24902.3438 | 17 | 0.0001 | 1 | 1477 | 0 | 1504.6693 | -1.3508e-10 | 0.87228 | 1.8972e-12 | Log_2022-05-18T150034 | 101.9%
10 | 24902.3438 | 17 | 0.0001 | 2 | 2192 | 0 | 2263.7776 | -7.8736e-11 | 0.51715 | 7.0753e-13 | Log_2022-05-18T150231 | 103.3%
10 | 24902.3438 | 17 | 0.0001 | 3 | 3230 | 0 | 3330.9756 | -4.2585e-11 | 0.33162 | 2.4969e-13 | Log_2022-05-18T150418 | 103.1%
10 | 24902.3438 | 17 | 0.0001 | 4 | 4702 | 0 | 4729.9139 | -1.9545e-11 | 0.88793 | 1.3311e-13 | Log_2022-05-18T150600 | 100.6%
10 | 24902.3438 | 17 | 0.0001 | 5 | 6730 | 0 | 6632.1313 | -5.0469e-12 | 0.92405 | 1.1409e-13 | Log_2022-05-18T150731 | 98.55%
10 | 24902.3438 | 17 | 0.0001 | 6 | 9940 | 0 | 9584.5859 | 5.518e-12 | 0.91662 | 7.3517e-14 | Log_2022-05-18T145822 | 96.42%
12 | 6225.5859 | 19 | 0.0001 | 1 | 1477 | 0 | 1425.7194 | 1.1218e-09 | 4.9495 | 6.47e-11 | Log_2022-05-18T162656 | 96.53%
12 | 6225.5859 | 19 | 0.0001 | 2 | 2192 | 0 | 2202.0924 | 3.9916e-10 | 4.9206 | 2.7207e-11 | Log_2022-05-18T162858 | 100.5%
12 | 6225.5859 | 19 | 0.0001 | 3 | 3230 | 0 | 3275.7807 | 1.4388e-10 | 4.7783 | 1.2059e-11 | Log_2022-05-18T163054 | 101.4%
12 | 6225.5859 | 19 | 0.0001 | 4 | 4702 | 0 | 4700.8771 | 5.125e-11 | 5.1899 | 5.5982e-12 | Log_2022-05-18T163308 | 99.98%
12 | 6225.5859 | 19 | 0.0001 | 5 | 6730 | 0 | 6623.3922 | 1.7117e-11 | 5.641 | 3.315e-12 | Log_2022-05-18T163432 | 98.42%
12 | 6225.5859 | 19 | 0.0001 | 6 | 9940 | 0 | 9668.9874 | 6.7259e-12 | 5.128 | 1.4413e-12 | Log_2022-05-18T162410 | 97.27%
14 | 1556.3965 | 24 | 0.0001 | 1 | 1477 | 0 | 1431.3537 | 4.8904e-09 | 2.6154 | 1.4013e-10 | Log_2022-05-18T181049 | 96.91%
14 | 1556.3965 | 24 | 0.0001 | 2 | 2192 | 0 | 2207.0644 | 1.8388e-09 | 2.4441 | 5.4436e-11 | Log_2022-05-18T181215 | 100.7%
14 | 1556.3965 | 24 | 0.0001 | 3 | 3230 | 0 | 3280.7769 | 7.0309e-10 | 2.7321 | 2.4883e-11 | Log_2022-05-18T181345 | 101.6%
14 | 1556.3965 | 24 | 0.0001 | 4 | 4702 | 0 | 4714.0621 | 2.6067e-10 | 2.5037 | 1.2978e-11 | Log_2022-05-18T181503 | 100.3%
14 | 1556.3965 | 24 | 0.0001 | 5 | 6730 | 0 | 6637.0724 | 8.3497e-11 | 2.7875 | 5.8226e-12 | Log_2022-05-18T181629 | 98.62%
14 | 1556.3965 | 24 | 0.0001 | 6 | 9940 | 0 | 9690.4994 | 8.3319e-12 | 2.8681 | 2.9632e-12 | Log_2022-05-18T180916 | 97.49%