## 1. Delay Calibration
Readout Electronics Calibration |  |  | 2022-05-18
With cable: | TRUE |  |  | Test Load |  | Average |  | SD |  |  |  | Average
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Delay (s) | R | C | I | Q | I | Q |  |  | Rparallel (kΩ) | Cparallel (pF) | File | Comments
8 | 99609.375 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 3792.7714 | 86.3143 | 1.5229 | 1.545 | 3505.5349 | 79.7775 | 3.5074 | 10.3673 | Log_2022-05-13T175123
8 | 99609.375 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 3800.72 | 88.6333 | 1.7986 | 1.4918 | 3512.8815 | 81.9209 | 3.5148 | 10.6011 | Log_2022-05-17T151428 | Confirmed on oscilloscope
8 | 99609.375 | 15 | 2.3529e-06 | 10000 | 0 | 3782.1538 | -292.9308 | 1.6523 | 1.5302 | 3495.7214 | -270.7464 | 3.5167 | -35.1894 | Log_2022-05-17T172053
8 | 99609.375 | 8 | 1.2549e-06 | 10000 | 0 | 2749.2461 | -2622.4688 | 1.6927 | 1.5281 | 2541.0385 | -2423.8623 | 4.8531 | -314.0472 | Log_2022-05-17T152758
8 | 99609.375 | 4 | 6.2745e-07 | 10000 | 0 | 1535.8125 | -3475.7695 | 1.6736 | 1.5454 | 1419.5014 | -3212.5404 | 8.69 | -416.1168 | Log_2022-05-17T154118
8 | 99609.375 | 3 | 4.7059e-07 | 10000 | 0 | 1220.1556 | -3608.6576 | 1.6805 | 1.6898 | 1127.7501 | -3335.3645 | 10.9922 | -429.8975 | Log_2022-05-17T160022
8 | 99609.375 | 2 | 3.1373e-07 | 10000 | 0 | 859.5462 | -3710.8615 | 1.646 | 1.5702 | 794.4505 | -3429.8283 | 15.6018 | -442.1302 | Log_2022-05-17T161202
8 | 99609.375 | 1 | 1.5686e-07 | 10000 | 0 | 463.3725 | -3772.6706 | 1.5411 | 1.7448 | 428.2801 | -3486.9564 | 28.8183 | -451.4095 | Log_2022-05-17T162330
8 | 99609.375 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 471.8221 | -3768.4875 | 1.4867 | 1.3208 | 436.0897 | -3483.0901 | 28.2559 | -451.6481 | Log_2022-05-17T163508
9 | 49804.6875 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 8970.1242 | 1.6011 | 1.1911 | 1.0364 | 8290.7931 | 1.4798 | 8.2908 | 0.068797 | Log_2022-05-19T103542 | Confirmed on oscilloscope
9 | 49804.6875 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 8607.357 | -279.8175 | 2.0361 | 1.4366 | 7955.4993 | -258.6261 | 7.9639 | -13.0445 | Log_2022-05-19T102551
10 | 24902.3438 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 8976.3362 | 3378.0696 | 0.57486 | 0.87636 | 8296.5347 | 3122.2395 | 9.4715 | 253.9389 | Log_2022-05-18T140501
10 | 24902.3438 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9590.063 | 146.5892 | 1.05 | 0.86764 | 8863.7824 | 135.4876 | 8.8659 | 11.0189 | Log_2022-05-19T111532
10 | 24902.3438 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9586.1521 | -79.4779 | 0.88251 | 1.1408 | 8860.1677 | -73.4589 | 8.8608 | -5.9801 | Log_2022-05-18T145144 | Confirmed on oscilloscope
10 | 24902.3438 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9580.1945 | -314.0988 | 0.9244 | 0.71992 | 8854.6613 | -290.3113 | 8.8642 | -23.6392 | Log_2022-05-18T141858
10 | 24902.3438 | 15 | 2.3529e-06 | 10000 | 0 | 9569.866 | -550.0097 | 0.83441 | 0.88614 | 8845.115 | -508.356 | 8.8743 | -41.3913 | Log_2022-05-18T144158
10 | 24902.3438 | 8 | 1.2549e-06 | 10000 | 0 | 9335.9486 | -2178.3631 | 0.89687 | 0.83964 | 8628.9127 | -2013.39 | 9.0987 | -163.8976 | Log_2022-05-18T143029
11 | 12451.1719 | 19 | 2.9804e-06 | 10000 | 0 | 9770.5068 | 183.1653 | 0.86094 | 0.40441 | 9030.5607 | 169.2937 | 9.0337 | 26.5258 | Log_2022-05-19T121519
11 | 12451.1719 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9771.9606 | 63.8275 | 0.93005 | 1.6059 | 9031.9045 | 58.9937 | 9.0323 | 9.2435 | Log_2022-05-19T120015
11 | 12451.1719 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9763.9722 | -56.8291 | 0.85144 | 1.6785 | 9024.521 | -52.5253 | 9.0248 | -8.2436 | Log_2022-05-19T122624 | Confirmed on oscilloscope
12 | 6225.5859 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 9639.8277 | 756.881 | 5.1109 | 5.071 | 8909.7783 | 699.5604 | 8.9647 | 223.9042 | Log_2022-05-18T152054
12 | 6225.5859 | 20 | 3.1373e-06 | 10000 | 0 | 9676.058 | 35.6636 | 5.2415 | 5.3309 | 8943.2647 | 32.9627 | 8.9434 | 10.5357 | Log_2022-05-18T160922
12 | 6225.5859 | 19 | 2.9804e-06 | 10000 | 0 | 9668.729 | -23.7179 | 4.6699 | 5.1 | 8936.4908 | -21.9217 | 8.9365 | -7.0174 | Log_2022-05-18T162132 | Confirmed on oscilloscope
12 | 6225.5859 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9667.0675 | -85.0014 | 5.1879 | 5.2187 | 8934.9552 | -78.564 | 8.9356 | -25.1562 | Log_2022-05-18T155839
12 | 6225.5859 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9667.7275 | -144.2513 | 4.9737 | 5.1505 | 8935.5652 | -133.3268 | 8.9376 | -42.6792 | Log_2022-05-18T154629
12 | 6225.5859 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9668.6559 | -204.6106 | 5.045 | 5.2963 | 8936.4232 | -189.1149 | 8.9404 | -60.5123 | Log_2022-05-18T153402
13 | 3112.793 | 21 | 3.2941e-06 | 10000 | 0 | 9676.3372 | -5.0267 | 4.4226 | 3.9682 | 8943.5228 | -4.646 | 8.9435 | -2.9699 | Log_2022-05-19T125934 | Confirmed on oscilloscope
13 | 3112.793 | 20 | 3.1373e-06 | 10000 | 0 | 9674.2914 | -35.1732 | 3.5258 | 3.8744 | 8941.632 | -32.5095 | 8.9418 | -20.7893 | Log_2022-05-19T124910
14 | 1556.3965 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 9694.0525 | 113.1586 | 3.0793 | 2.8406 | 8959.8965 | 104.5888 | 8.9611 | 133.2048 | Log_2022-05-18T165201
14 | 1556.3965 | 25 | 3.9216e-06 | 10000 | 0 | 9698.606 | 7.9379 | 2.8407 | 2.9556 | 8964.1052 | 7.3367 | 8.9641 | 9.3365 | Log_2022-05-18T174029
14 | 1556.3965 | 24 | 3.7647e-06 | 10000 | 0 | 9690.3201 | -7.2782 | 2.9082 | 2.7091 | 8956.4467 | -6.727 | 8.9565 | -8.5753 | Log_2022-05-18T180605 | Confirmed on oscilloscope
14 | 1556.3965 | 23 | 3.6078e-06 | 10000 | 0 | 9690.0994 | -22.4417 | 2.6604 | 2.8998 | 8956.2428 | -20.7422 | 8.9563 | -26.4423 | Log_2022-05-18T172551
14 | 1556.3965 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9690.7829 | -128.189 | 2.9433 | 2.8724 | 8956.8745 | -118.4809 | 8.9584 | -150.9939 | Log_2022-05-18T170921

## 2. Resistance Calibration
[16 empty] | Parallel Resistance | Nominal (Ω)
[5 empty] | Test Load |  | Average |  | SD |  |  | Calibration Factor |  | Error |  | Frequency (Hz) | 1500 | 2200 | 3300 | 4700 | 6800 | 10000
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Gain | Calibration | R | C | R Parallel | C Parallel | R Parallel | C Parallel | File | R | C | R | C | 1556 | 1477.7 | 2193.2 | 3233.7 | 4705.5 | 6738.9 | 9950
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 1 | 1477.2 | 7e-13 | 1122.2186 | -2.8178e-10 | 3.1647 | 3.5902e-12 | Log_2022-05-18T124306 | -24.03% | -40355% | 0.2142% | 512.9% | 3113 | 1477.3 | 2193.1 | 3233.6 | 4706.4 | 6737.6 | 9952
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 2 | 2192.1 | 7e-13 | 1684.0627 | -1.6811e-10 | 3.0404 | 1.5818e-12 | Log_2022-05-18T124500 | -23.18% | -24116% | 0.1387% | 226% | 6226 | 1477.3 | 2192.4 | 3233.8 | 4704.2 | 6738 | 9947
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 3 | 3232.4 | 8e-13 | 2469.4959 | -9.9361e-11 | 3.0423 | 7.8868e-13 | Log_2022-05-18T124738 | -23.6% | -12520% | 0.09412% | 98.59% | 12451 | 1476.8 | 2191.4 | 3232.4 | 4705.8 | 6736.5 | 9950
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 4 | 4705.3 | 8e-13 | 3508.7897 | -5.6347e-11 | 3.0501 | 3.8173e-13 | Log_2022-05-18T124933 | -25.43% | -7143% | 0.06482% | 47.72% | 24902 | 1477.2 | 2192.6 | 3233.2 | 4705.4 | 6735.9 | 9948
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 5 | 6735.4 | 7e-13 | 4912.0323 | -2.77e-11 | 2.9733 | 1.8619e-13 | Log_2022-05-18T123924 | -27.07% | -4057% | 0.04415% | 26.6% | 49805 | 1477 | 2192.2 | 3232.7 | 4703.7 | 6735 | 9949.6
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 6 | 9948 | 7e-13 | 7037.6392 | -6.6613e-12 | 3.0968 | 9.2187e-14 | Log_2022-05-18T125112 | -29.26% | -1052% | 0.03113% | 13.17% | 99609 | 1477.2 | 2192.1 | 3232.4 | 4705.3 | 6735.4 | 9948
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 1 | 1477 | 7e-13 | 1434.6217 | -1.9446e-10 | 1.0442 | 1.6944e-12 | Log_2022-05-19T104718 | -2.869% | -27880% | 0.0707% | 242.1%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 2 | 2192.2 | 6e-13 | 2182.2469 | -1.2281e-10 | 1.2154 | 7.2799e-13 | Log_2022-05-19T104840 | -0.454% | -20568% | 0.05544% | 121.3% | Parallel Capacitance | Nominal (Ω)
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 3 | 3232.7 | 9e-13 | 3264.7257 | -1.9646e-10 | 1.4722 | 3.5689e-13 | Log_2022-05-19T105002 | 0.9907% | -21929% | 0.04554% | 39.65% | Frequency (Hz) | 1500 | 2200 | 3300 | 4700 | 6800 | 10000
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 4 | 4703.7 | 8e-13 | 4393.8974 | -3.7878e-11 | 1.268 | 1.8998e-13 | Log_2022-05-19T105128 | -6.586% | -4835% | 0.02696% | 23.75% | 1556 | 8e-12 | 5.8e-12 | 4.5e-12 | 3.3e-12 | 2.6e-12 | 2e-12
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 5 | 6735 | 8e-13 | 5874.6162 | -9.4693e-11 | 1.6576 | 2.4088e-13 | Log_2022-05-19T105257 | -12.77% | -11937% | 0.02461% | 30.11% | 3113 | 2.4e-12 | 1.9e-12 | 1.6e-12 | 1.4e-12 | 1.1e-12 | 1.1e-12
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 6 | 9949.6 | 9e-13 | 8967.8222 | -6.2658e-14 | 1.3196 | 4.1107e-14 | Log_2022-05-19T104514 | -9.868% | -107% | 0.01326% | 4.567% | 6226 | 1.2e-12 | 1.1e-12 | 1.1e-12 | 9e-13 | 9e-13 | 1e-12
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 1 | 1477.2 | 5e-13 | 1504.6693 | -1.3508e-10 | 0.87228 | 1.8972e-12 | Log_2022-05-18T150034 | 1.86% | -27117% | 0.05905% | 379.4% | 12451 | 6e-13 | 6e-13 | 9e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 9e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 2 | 2192.6 | 7e-13 | 2263.7776 | -7.8736e-11 | 0.51715 | 7.0753e-13 | Log_2022-05-18T150231 | 3.246% | -11348% | 0.02359% | 101.1% | 24902 | 5e-13 | 7e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 7e-13 | 9e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 3 | 3233.2 | 8e-13 | 3330.9756 | -4.2585e-11 | 0.33162 | 2.4969e-13 | Log_2022-05-18T150418 | 3.024% | -5423% | 0.01026% | 31.21% | 49805 | 7e-13 | 6e-13 | 9e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 9e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 4 | 4705.4 | 8e-13 | 4729.9139 | -1.9545e-11 | 0.88793 | 1.3311e-13 | Log_2022-05-18T150600 | 0.521% | -2543% | 0.01887% | 16.64% | 99609 | 7e-13 | 7e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 7e-13 | 7e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 5 | 6735.9 | 7e-13 | 6632.1313 | -5.0469e-12 | 0.92405 | 1.1409e-13 | Log_2022-05-18T150731 | -1.541% | -821% | 0.01372% | 16.3%
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 6 | 9948 | 9e-13 | 9584.5859 | 5.518e-12 | 0.91662 | 7.3517e-14 | Log_2022-05-18T145822 | -3.653% | 513.1% | 0.009214% | 8.169%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 1 | 1476.8 | 6e-13 | 1535.5397 | -1.2028e-10 | 0.0041099 | 8.2411e-13 | Log_2022-05-19T123709 | 3.977% | -20147% | 0.0002783% | 137.4%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 2 | 2191.4 | 6e-13 | 2309.7118 | -7.0086e-11 | 0.92326 | 1.7378e-12 | Log_2022-05-19T123513 | 5.399% | -11781% | 0.04213% | 289.6%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 3 | 3232.4 | 9e-13 | 3385.6969 | -3.8544e-11 | 0.80061 | 9.5679e-13 | Log_2022-05-19T123404 | 4.743% | -4383% | 0.02477% | 106.3%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 4 | 4705.8 | 8e-13 | 4810.8724 | -1.8122e-11 | 0.71827 | 4.4992e-13 | Log_2022-05-19T123250 | 2.233% | -2365% | 0.01526% | 56.24%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 5 | 6736.5 | 8e-13 | 6727.4786 | -3.5201e-12 | 0.65203 | 2.2993e-13 | Log_2022-05-19T123130 | -0.1339% | -540% | 0.009679% | 28.74%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 6 | 9950 | 9e-13 | 9765.0172 | 7.6149e-12 | 0.90636 | 2.2866e-13 | Log_2022-05-19T122955 | -1.859% | 746.1% | 0.009109% | 25.41%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 1 | 1477.3 | 1.2e-12 | 1425.7194 | 1.1218e-09 | 4.9495 | 6.47e-11 | Log_2022-05-18T162656 | -3.492% | 93384% | 0.335% | 5392%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 2 | 2192.4 | 1.1e-12 | 2202.0924 | 3.9916e-10 | 4.9206 | 2.7207e-11 | Log_2022-05-18T162858 | 0.4421% | 36187% | 0.2244% | 2473%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 3 | 3233.8 | 1.1e-12 | 3275.7807 | 1.4388e-10 | 4.7783 | 1.2059e-11 | Log_2022-05-18T163054 | 1.298% | 12980% | 0.1478% | 1096%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 4 | 4704.2 | 9e-13 | 4700.8771 | 5.125e-11 | 5.1899 | 5.5982e-12 | Log_2022-05-18T163308 | -0.07064% | 5594% | 0.1103% | 622%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 5 | 6738 | 9e-13 | 6623.3922 | 1.7117e-11 | 5.641 | 3.315e-12 | Log_2022-05-18T163432 | -1.701% | 1802% | 0.08372% | 368.3%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 6 | 9947 | 1e-12 | 9668.9874 | 6.7259e-12 | 5.128 | 1.4413e-12 | Log_2022-05-18T162410 | -2.795% | 572.6% | 0.05155% | 144.1%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 1 | 1477.3 | 2.4e-12 | 1428.3345 | 2.3641e-09 | 3.9254 | 1.0376e-10 | Log_2022-05-19T130907 | -3.315% | 98403% | 0.2657% | 4323%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 2 | 2193.1 | 1.9e-12 | 2201.7189 | 8.6455e-10 | 3.9563 | 3.8788e-11 | Log_2022-05-19T130754 | 0.393% | 45402% | 0.1804% | 2041%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 3 | 3233.6 | 1.6e-12 | 3280.3138 | 3.1648e-10 | 3.6583 | 1.8593e-11 | Log_2022-05-19T130637 | 1.445% | 19680% | 0.1131% | 1162%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 4 | 4706.4 | 1.4e-12 | 4705.9394 | 1.1276e-10 | 3.957 | 9.2839e-12 | Log_2022-05-19T130502 | -0.009787% | 7954% | 0.08408% | 663.1%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 5 | 6737.6 | 1.1e-12 | 6632.8436 | 3.4816e-11 | 3.192 | 4.807e-12 | Log_2022-05-19T130347 | -1.555% | 3065% | 0.04738% | 437%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 6 | 9952 | 1.1e-12 | 9674.9853 | 2.9806e-12 | 4.1106 | 2.0706e-12 | Log_2022-05-19T130225 | -2.784% | 171% | 0.0413% | 188.2%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 1 | 1477.7 | 8e-12 | 1431.3537 | 4.8904e-09 | 2.6154 | 1.4013e-10 | Log_2022-05-18T181049 | -3.136% | 61030% | 0.177% | 1752%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 2 | 2193.2 | 5.8e-12 | 2207.0644 | 1.8388e-09 | 2.4441 | 5.4436e-11 | Log_2022-05-18T181215 | 0.6322% | 31604% | 0.1114% | 938.5%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 3 | 3233.7 | 4.5e-12 | 3280.7769 | 7.0309e-10 | 2.7321 | 2.4883e-11 | Log_2022-05-18T181345 | 1.456% | 15524% | 0.08449% | 552.9%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 4 | 4705.5 | 3.3e-12 | 4714.0621 | 2.6067e-10 | 2.5037 | 1.2978e-11 | Log_2022-05-18T181503 | 0.182% | 7799% | 0.05321% | 393.3%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 5 | 6738.9 | 2.6e-12 | 6637.0724 | 8.3497e-11 | 2.7875 | 5.8226e-12 | Log_2022-05-18T181629 | -1.511% | 3111% | 0.04136% | 223.9%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 6 | 9950 | 2e-12 | 9690.4994 | 8.3319e-12 | 2.8681 | 2.9632e-12 | Log_2022-05-18T180916 | -2.608% | 316.6% | 0.02882% | 148.2%