## 1. Delay Calibration
Delay Calibration |  | 2022-05-18
With cable: | TRUE |  |  | Test Load |  | Average |  | SD |  | Average
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Delay (s) | R | C | I | Q | I | Q | Rparallel (kΩ) | Cparallel (pF) | File | Comments
8 | 99609.375 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 3792.7714 | 86.3143 | 1.5229 | 1.545 | 3.7947 | 9.5822 | Log_2022-05-13T175123
8 | 99609.375 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 3800.72 | 88.6333 | 1.7986 | 1.4918 | 3.8028 | 9.7983 | Log_2022-05-17T151428 | Confirmed on oscilloscope
8 | 99609.375 | 15 | 2.3529e-06 | 10000 | 0 | 3782.1538 | -292.9308 | 1.6523 | 1.5302 | 3.8048 | -32.5244 | Log_2022-05-17T172053
8 | 99609.375 | 8 | 1.2549e-06 | 10000 | 0 | 2749.2461 | -2622.4688 | 1.6927 | 1.5281 | 5.2508 | -290.2635 | Log_2022-05-17T152758
8 | 99609.375 | 4 | 6.2745e-07 | 10000 | 0 | 1535.8125 | -3475.7695 | 1.6736 | 1.5454 | 9.402 | -384.6032 | Log_2022-05-17T154118
8 | 99609.375 | 3 | 4.7059e-07 | 10000 | 0 | 1220.1556 | -3608.6576 | 1.6805 | 1.6898 | 11.8929 | -397.3403 | Log_2022-05-17T160022
8 | 99609.375 | 2 | 3.1373e-07 | 10000 | 0 | 859.5462 | -3710.8615 | 1.646 | 1.5702 | 16.8802 | -408.6465 | Log_2022-05-17T161202
8 | 99609.375 | 1 | 1.5686e-07 | 10000 | 0 | 463.3725 | -3772.6706 | 1.5411 | 1.7448 | 31.1796 | -417.2231 | Log_2022-05-17T162330
8 | 99609.375 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 471.8221 | -3768.4875 | 1.4867 | 1.3208 | 30.5711 | -417.4436 | Log_2022-05-17T163508
9 | 49804.6875 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 8970.1242 | 1.6011 | 1.1911 | 1.0364 | 8.9701 | 0.063587 | Log_2022-05-19T103542 | Confirmed on oscilloscope
9 | 49804.6875 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 8607.357 | -279.8175 | 2.0361 | 1.4366 | 8.6165 | -12.0566 | Log_2022-05-19T102551
10 | 24902.3438 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 8976.3362 | 3378.0696 | 0.57486 | 0.87636 | 10.2476 | 234.7075 | Log_2022-05-18T140501
10 | 24902.3438 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9590.063 | 146.5892 | 1.05 | 0.86764 | 9.5923 | 10.1844 | Log_2022-05-19T111532
10 | 24902.3438 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9586.1521 | -79.4779 | 0.88251 | 1.1408 | 9.5868 | -5.5272 | Log_2022-05-18T145144 | Confirmed on oscilloscope
10 | 24902.3438 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9580.1945 | -314.0988 | 0.9244 | 0.71992 | 9.5905 | -21.849 | Log_2022-05-18T141858
10 | 24902.3438 | 15 | 2.3529e-06 | 10000 | 0 | 9569.866 | -550.0097 | 0.83441 | 0.88614 | 9.6015 | -38.2566 | Log_2022-05-18T144158
10 | 24902.3438 | 8 | 1.2549e-06 | 10000 | 0 | 9335.9486 | -2178.3631 | 0.89687 | 0.83964 | 9.8442 | -151.4852 | Log_2022-05-18T143029
11 | 12451.1719 | 19 | 2.9804e-06 | 10000 | 0 | 9770.5068 | 183.1653 | 0.86094 | 0.40441 | 9.7739 | 24.5169 | Log_2022-05-19T121519
11 | 12451.1719 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9771.9606 | 63.8275 | 0.93005 | 1.6059 | 9.7724 | 8.5435 | Log_2022-05-19T120015
11 | 12451.1719 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9763.9722 | -56.8291 | 0.85144 | 1.6785 | 9.7643 | -7.6193 | Log_2022-05-19T122624 | Confirmed on oscilloscope
12 | 6225.5859 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 9639.8277 | 756.881 | 5.1109 | 5.071 | 9.6993 | 206.9473 | Log_2022-05-18T152054
12 | 6225.5859 | 20 | 3.1373e-06 | 10000 | 0 | 9676.058 | 35.6636 | 5.2415 | 5.3309 | 9.6762 | 9.7378 | Log_2022-05-18T160922
12 | 6225.5859 | 19 | 2.9804e-06 | 10000 | 0 | 9668.729 | -23.7179 | 4.6699 | 5.1 | 9.6688 | -6.486 | Log_2022-05-18T162132 | Confirmed on oscilloscope
12 | 6225.5859 | 18 | 2.8235e-06 | 10000 | 0 | 9667.0675 | -85.0014 | 5.1879 | 5.2187 | 9.6678 | -23.2511 | Log_2022-05-18T155839
12 | 6225.5859 | 17 | 2.6667e-06 | 10000 | 0 | 9667.7275 | -144.2513 | 4.9737 | 5.1505 | 9.6699 | -39.447 | Log_2022-05-18T154629
12 | 6225.5859 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9668.6559 | -204.6106 | 5.045 | 5.2963 | 9.673 | -55.9296 | Log_2022-05-18T153402
13 | 3112.793 | 21 | 3.2941e-06 | 10000 | 0 | 9676.3372 | -5.0267 | 4.4226 | 3.9682 | 9.6763 | -2.7449 | Log_2022-05-19T125934 | Confirmed on oscilloscope
13 | 3112.793 | 20 | 3.1373e-06 | 10000 | 0 | 9674.2914 | -35.1732 | 3.5258 | 3.8744 | 9.6744 | -19.2149 | Log_2022-05-19T124910
14 | 1556.3965 | 32 | 5.0196e-06 | 10000 | 0 | 9694.0525 | 113.1586 | 3.0793 | 2.8406 | 9.6954 | 123.1169 | Log_2022-05-18T165201
14 | 1556.3965 | 25 | 3.9216e-06 | 10000 | 0 | 9698.606 | 7.9379 | 2.8407 | 2.9556 | 9.6986 | 8.6295 | Log_2022-05-18T174029
14 | 1556.3965 | 24 | 3.7647e-06 | 10000 | 0 | 9690.3201 | -7.2782 | 2.9082 | 2.7091 | 9.6903 | -7.9259 | Log_2022-05-18T180605 | Confirmed on oscilloscope
14 | 1556.3965 | 23 | 3.6078e-06 | 10000 | 0 | 9690.0994 | -22.4417 | 2.6604 | 2.8998 | 9.6902 | -24.4398 | Log_2022-05-18T172551
14 | 1556.3965 | 16 | 2.5098e-06 | 10000 | 0 | 9690.7829 | -128.189 | 2.9433 | 2.8724 | 9.6925 | -139.5587 | Log_2022-05-18T170921

## 2. R Calibration
Resistance Calibration |  |  | 2022-05-20 | [12 empty] | Parallel Resistance | Nominal (Ω)
[5 empty] | Test Load |  | Average |  | SD |  |  | Calibration Factor |  | Error |  | Frequency (Hz) | 1500 | 2200 | 3300 | 4700 | 6800 | 10000
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Gain | Calibration | R | C | R Parallel | C Parallel | R Parallel | C Parallel | File | R | C | R | C | 1556 | 1477.7 | 2193.2 | 3233.7 | 4705.5 | 6738.9 | 9950
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 1 | 1477.2 | 7e-13 | 1122.2186 | -2.8178e-10 | 3.1647 | 3.5902e-12 | Log_2022-05-18T124306 | -24.03% | -40355% | 0.2142% | 512.9% | 3113 | 1477.3 | 2193.1 | 3233.6 | 4706.4 | 6737.6 | 9952
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 2 | 2192.1 | 7e-13 | 1684.0627 | -1.6811e-10 | 3.0404 | 1.5818e-12 | Log_2022-05-18T124500 | -23.18% | -24116% | 0.1387% | 226% | 6226 | 1477.3 | 2192.4 | 3233.8 | 4704.2 | 6738 | 9947
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 3 | 3232.4 | 8e-13 | 2469.4959 | -9.9361e-11 | 3.0423 | 7.8868e-13 | Log_2022-05-18T124738 | -23.6% | -12520% | 0.09412% | 98.59% | 12451 | 1476.8 | 2191.4 | 3232.4 | 4705.8 | 6736.5 | 9950
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 4 | 4705.3 | 8e-13 | 3508.7897 | -5.6347e-11 | 3.0501 | 3.8173e-13 | Log_2022-05-18T124933 | -25.43% | -7143% | 0.06482% | 47.72% | 24902 | 1477.2 | 2192.6 | 3233.2 | 4705.4 | 6735.9 | 9948
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 5 | 6735.4 | 7e-13 | 4912.0323 | -2.77e-11 | 2.9733 | 1.8619e-13 | Log_2022-05-18T123924 | -27.07% | -4057% | 0.04415% | 26.6% | 49805 | 1477 | 2192.2 | 3232.7 | 4703.7 | 6735 | 9949.6
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 6 | 9948 | 7e-13 | 7037.6392 | -6.6613e-12 | 3.0968 | 9.2187e-14 | Log_2022-05-18T125112 | -29.26% | -1052% | 0.03113% | 13.17% | 99609 | 1477.2 | 2192.1 | 3232.4 | 4705.3 | 6735.4 | 9948
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 1 | 1477 | 7e-13 | 1434.6217 | -1.9446e-10 | 1.0442 | 1.6944e-12 | Log_2022-05-19T104718 | -2.869% | -27880% | 0.0707% | 242.1%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 2 | 2192.2 | 6e-13 | 2182.2469 | -1.2281e-10 | 1.2154 | 7.2799e-13 | Log_2022-05-19T104840 | -0.454% | -20568% | 0.05544% | 121.3% | Parallel Capacitance | Nominal (F)
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 3 | 3232.7 | 9e-13 | 3264.7257 | -1.9646e-10 | 1.4722 | 3.5689e-13 | Log_2022-05-19T105002 | 0.9907% | -21929% | 0.04554% | 39.65% | Frequency (Hz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 4 | 4703.7 | 8e-13 | 4393.8974 | -3.7878e-11 | 1.268 | 1.8998e-13 | Log_2022-05-19T105128 | -6.586% | -4835% | 0.02696% | 23.75% | 1556 | 8e-12 | 5.8e-12 | 4.5e-12 | 3.3e-12 | 2.6e-12 | 2e-12
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 5 | 6735 | 8e-13 | 5874.6162 | -9.4693e-11 | 1.6576 | 2.4088e-13 | Log_2022-05-19T105257 | -12.77% | -11937% | 0.02461% | 30.11% | 3113 | 2.4e-12 | 1.9e-12 | 1.6e-12 | 1.4e-12 | 1.1e-12 | 1.1e-12
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 6 | 9949.6 | 9e-13 | 8967.8222 | -6.2658e-14 | 1.3196 | 4.1107e-14 | Log_2022-05-19T104514 | -9.868% | -107% | 0.01326% | 4.567% | 6226 | 1.2e-12 | 1.1e-12 | 1.1e-12 | 9e-13 | 9e-13 | 1e-12
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 1 | 1477.2 | 5e-13 | 1504.6693 | -1.3508e-10 | 0.87228 | 1.8972e-12 | Log_2022-05-18T150034 | 1.86% | -27117% | 0.05905% | 379.4% | 12451 | 6e-13 | 6e-13 | 9e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 9e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 2 | 2192.6 | 7e-13 | 2263.7776 | -7.8736e-11 | 0.51715 | 7.0753e-13 | Log_2022-05-18T150231 | 3.246% | -11348% | 0.02359% | 101.1% | 24902 | 5e-13 | 7e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 7e-13 | 9e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 3 | 3233.2 | 8e-13 | 3330.9756 | -4.2585e-11 | 0.33162 | 2.4969e-13 | Log_2022-05-18T150418 | 3.024% | -5423% | 0.01026% | 31.21% | 49805 | 7e-13 | 6e-13 | 9e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 9e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 4 | 4705.4 | 8e-13 | 4729.9139 | -1.9545e-11 | 0.88793 | 1.3311e-13 | Log_2022-05-18T150600 | 0.521% | -2543% | 0.01887% | 16.64% | 99609 | 7e-13 | 7e-13 | 8e-13 | 8e-13 | 7e-13 | 7e-13
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 5 | 6735.9 | 7e-13 | 6632.1313 | -5.0469e-12 | 0.92405 | 1.1409e-13 | Log_2022-05-18T150731 | -1.541% | -821% | 0.01372% | 16.3%
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 6 | 9948 | 9e-13 | 9584.5859 | 5.518e-12 | 0.91662 | 7.3517e-14 | Log_2022-05-18T145822 | -3.653% | 513.1% | 0.009214% | 8.169%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 1 | 1476.8 | 6e-13 | 1535.5397 | -1.2028e-10 | 0.0041099 | 8.2411e-13 | Log_2022-05-19T123709 | 3.977% | -20147% | 0.0002783% | 137.4%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 2 | 2191.4 | 6e-13 | 2309.7118 | -7.0086e-11 | 0.92326 | 1.7378e-12 | Log_2022-05-19T123513 | 5.399% | -11781% | 0.04213% | 289.6%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 3 | 3232.4 | 9e-13 | 3385.6969 | -3.8544e-11 | 0.80061 | 9.5679e-13 | Log_2022-05-19T123404 | 4.743% | -4383% | 0.02477% | 106.3%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 4 | 4705.8 | 8e-13 | 4810.8724 | -1.8122e-11 | 0.71827 | 4.4992e-13 | Log_2022-05-19T123250 | 2.233% | -2365% | 0.01526% | 56.24%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 5 | 6736.5 | 8e-13 | 6727.4786 | -3.5201e-12 | 0.65203 | 2.2993e-13 | Log_2022-05-19T123130 | -0.1339% | -540% | 0.009679% | 28.74%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 6 | 9950 | 9e-13 | 9765.0172 | 7.6149e-12 | 0.90636 | 2.2866e-13 | Log_2022-05-19T122955 | -1.859% | 746.1% | 0.009109% | 25.41%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 1 | 1477.3 | 1.2e-12 | 1425.7194 | 1.1218e-09 | 4.9495 | 6.47e-11 | Log_2022-05-18T162656 | -3.492% | 93384% | 0.335% | 5392%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 2 | 2192.4 | 1.1e-12 | 2202.0924 | 3.9916e-10 | 4.9206 | 2.7207e-11 | Log_2022-05-18T162858 | 0.4421% | 36187% | 0.2244% | 2473%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 3 | 3233.8 | 1.1e-12 | 3275.7807 | 1.4388e-10 | 4.7783 | 1.2059e-11 | Log_2022-05-18T163054 | 1.298% | 12980% | 0.1478% | 1096%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 4 | 4704.2 | 9e-13 | 4700.8771 | 5.125e-11 | 5.1899 | 5.5982e-12 | Log_2022-05-18T163308 | -0.07064% | 5594% | 0.1103% | 622%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 5 | 6738 | 9e-13 | 6623.3922 | 1.7117e-11 | 5.641 | 3.315e-12 | Log_2022-05-18T163432 | -1.701% | 1802% | 0.08372% | 368.3%
12 | 6226 | 19 | 0.0001 | 6 | 9947 | 1e-12 | 9668.9874 | 6.7259e-12 | 5.128 | 1.4413e-12 | Log_2022-05-18T162410 | -2.795% | 572.6% | 0.05155% | 144.1%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 1 | 1477.3 | 2.4e-12 | 1428.3345 | 2.3641e-09 | 3.9254 | 1.0376e-10 | Log_2022-05-19T130907 | -3.315% | 98403% | 0.2657% | 4323%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 2 | 2193.1 | 1.9e-12 | 2201.7189 | 8.6455e-10 | 3.9563 | 3.8788e-11 | Log_2022-05-19T130754 | 0.393% | 45402% | 0.1804% | 2041%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 3 | 3233.6 | 1.6e-12 | 3280.3138 | 3.1648e-10 | 3.6583 | 1.8593e-11 | Log_2022-05-19T130637 | 1.445% | 19680% | 0.1131% | 1162%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 4 | 4706.4 | 1.4e-12 | 4705.9394 | 1.1276e-10 | 3.957 | 9.2839e-12 | Log_2022-05-19T130502 | -0.009787% | 7954% | 0.08408% | 663.1%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 5 | 6737.6 | 1.1e-12 | 6632.8436 | 3.4816e-11 | 3.192 | 4.807e-12 | Log_2022-05-19T130347 | -1.555% | 3065% | 0.04738% | 437%
13 | 3113 | 21 | 0.0001 | 6 | 9952 | 1.1e-12 | 9674.9853 | 2.9806e-12 | 4.1106 | 2.0706e-12 | Log_2022-05-19T130225 | -2.784% | 171% | 0.0413% | 188.2%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 1 | 1477.7 | 8e-12 | 1431.3537 | 4.8904e-09 | 2.6154 | 1.4013e-10 | Log_2022-05-18T181049 | -3.136% | 61030% | 0.177% | 1752%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 2 | 2193.2 | 5.8e-12 | 2207.0644 | 1.8388e-09 | 2.4441 | 5.4436e-11 | Log_2022-05-18T181215 | 0.6322% | 31604% | 0.1114% | 938.5%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 3 | 3233.7 | 4.5e-12 | 3280.7769 | 7.0309e-10 | 2.7321 | 2.4883e-11 | Log_2022-05-18T181345 | 1.456% | 15524% | 0.08449% | 552.9%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 4 | 4705.5 | 3.3e-12 | 4714.0621 | 2.6067e-10 | 2.5037 | 1.2978e-11 | Log_2022-05-18T181503 | 0.182% | 7799% | 0.05321% | 393.3%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 5 | 6738.9 | 2.6e-12 | 6637.0724 | 8.3497e-11 | 2.7875 | 5.8226e-12 | Log_2022-05-18T181629 | -1.511% | 3111% | 0.04136% | 223.9%
14 | 1556 | 24 | 0.0001 | 6 | 9950 | 2e-12 | 9690.4994 | 8.3319e-12 | 2.8681 | 2.9632e-12 | Log_2022-05-18T180916 | -2.608% | 316.6% | 0.02882% | 148.2%

## 2. C Calibration
Capacitance Calibration |  |  | 2022-05-24 | [13 empty] | Parallel Resistance | Nominal (Ω)
[5 empty] | Test Load |  | Average |  | SD |  |  | Calibration Factor |  | Error |  |  | Frequency (Hz) | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000
Frequency Divider (2^) | Frequency (Hz) | Delay | Gain | Calibration | R | C | R Parallel | C Parallel | R Parallel | C Parallel | File | R | C | R | C |  | 1556 | 32800 | 32360 | 32360 | 32290 | 32370 | 32810 | 32440 | 32380 | 32390 | 32350 | 32340 | 32850
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 12 | 32480 | 6.603e-10 | 15547.4471 | 6.7847e-10 | 37.0416 | 3.8154e-13 | Log_2022-05-24T164708 | -52.13% | 2.752% | 0.114% | 0.05778% | RC Series | 3113 | 32790 | 32370 | 32370 | 32300 | 32380 | 32820 | 32430 | 32390 | 32390 | 32440 | 32290 | 32480
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 11 | 32290 | 4.555e-10 | 22519.65 | 5.0687e-10 | 40.3493 | 2.2301e-13 | Log_2022-05-24T170554 | -30.26% | 11.28% | 0.125% | 0.04896% | RC Series | 6226 | 32800 | 32380 | 32360 | 32290 | 32380 | 32820 | 32430 | 32400 | 32400 | 32440 | 32170 | 32280
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 10 | 32440 | 2.252e-10 | 62375.6872 | 2.8908e-10 | 42.0102 | 1.0351e-13 | Log_2022-05-24T170840 | 92.28% | 28.36% | 0.1295% | 0.04596% | RC Series, Clipping | 12451 | 32790 | 32360 | 32360 | 32280 | 32370 | 32810 | 32430 | 32400 | 32380 | 32430 | 31900 | 31930
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 9 | 32390 | 1.026e-10 | 138841.839 | 1.8227e-10 | 55.0659 | 2.7839e-14 | Log_2022-05-24T171125 | 328.7% | 77.65% | 0.17% | 0.02713% | RC Series | 24902 | 32770 | 32360 | 32350 | 32270 | 32370 | 32820 | 32430 | 32400 | 32380 | 32430 | 31400 | 31060
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 8 | 32390 | 6.98e-11 | 196990.2638 | 1.9287e-10 | 38.497 | 2.9665e-14 | Log_2022-05-24T171353 | 508.2% | 176.3% | 0.1189% | 0.0425% | RC Series, Clipping | 49805 | 32780 | 32400 | 32360 | 32150 | 32370 | 32840 | 32430 | 32400 | 32400 | 32400 | 30130 | 29430
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 1 | 32780 | 3.83e-12 | 20273.2672 | 3.0784e-11 | 3.7101 | 1.6452e-14 | Log_2022-05-25T115338 | -38.15% | 703.8% | 0.01132% | 0.4296% |  | 99609 | 32780 | 32330 | 32350 | 32290 | 32370 | 32820 | 32430 | 32410 | 32380 | 32490 | 29310 | 26330
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 2 | 32330 | 5.44e-12 | 20053.925 | 3.1972e-11 | 3.3951 | 1.5035e-14 | Log_2022-05-25T115630 | -37.97% | 487.7% | 0.0105% | 0.2764%
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 3 | 32350 | 6.44e-12 | 19923.2266 | 3.2609e-11 | 3.5866 | 1.607e-14 | Log_2022-05-25T115911 | -38.41% | 406.3% | 0.01109% | 0.2495% |  | Parallel Capacitance | Nominal (F)
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 4 | 32290 | 8.7e-12 | 19757.4734 | 3.4262e-11 | 3.6881 | 1.4323e-14 | Log_2022-05-25T120215 | -38.81% | 293.8% | 0.01142% | 0.1646% |  | Frequency (Hz) | 1e-12 | 2.2e-12 | 4.7e-12 | 6.8e-12 | 1e-11 | 2.2e-11 | 4.7e-11 | 6.8e-11 | 1e-10 | 2.2e-10 | 4.7e-10 | 6.8e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 5 | 32370 | 1.247e-11 | 19295.8986 | 4.042e-11 | 4.2965 | 1.4617e-14 | Log_2022-05-25T120528 | -40.39% | 224.1% | 0.01327% | 0.1172% |  | 1556 | 4.2e-12 | 6.05e-12 | 7.47e-12 | 9.26e-12 | 1.3e-11 | 2.425e-11 | 4.97e-11 | 7.01e-11 | 1.03e-10 | 2.254e-10 | 4.576e-10 | 6.63e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 6 | 32820 | 2.343e-11 | 18621.7773 | 5.4375e-11 | 4.9945 | 1.8074e-14 | Log_2022-05-25T120730 | -43.26% | 132.1% | 0.01522% | 0.07714% |  | 3113 | 4e-12 | 5.66e-12 | 7.25e-12 | 8.97e-12 | 1.28e-11 | 2.4e-11 | 4.94e-11 | 6.98e-11 | 1.026e-10 | 2.252e-10 | 4.555e-10 | 6.603e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 7 | 32430 | 4.92e-11 | 16712.7477 | 9.1608e-11 | 5.3825 | 3.2893e-14 | Log_2022-05-25T121001 | -48.47% | 86.2% | 0.0166% | 0.06686% |  | 6226 | 4.05e-12 | 5.58e-12 | 7.15e-12 | 8.9e-12 | 1.274e-11 | 2.4e-11 | 4.936e-11 | 6.974e-11 | 1.026e-10 | 2.25e-10 | 4.535e-10 | 6.571e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 8 | 32410 | 6.942e-11 | 15723.5778 | 1.1985e-10 | 7.5916 | 4.7234e-14 | Log_2022-05-25T121751 | -51.49% | 72.65% | 0.02342% | 0.06804% |  | 12451 | 4.02e-12 | 5.58e-12 | 7.19e-12 | 8.75e-12 | 1.276e-11 | 2.395e-11 | 4.933e-11 | 6.96e-11 | 1.025e-10 | 2.25e-10 | 4.505e-10 | 6.53e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 9 | 32380 | 1.0247e-10 | 14363.8497 | 1.6324e-10 | 8.5379 | 7.6428e-14 | Log_2022-05-25T122035 | -55.64% | 59.3% | 0.02637% | 0.07459% |  | 24902 | 3.86e-12 | 5.38e-12 | 7.17e-12 | 8.98e-12 | 1.286e-11 | 2.392e-11 | 4.93e-11 | 6.971e-11 | 1.025e-10 | 2.249e-10 | 4.481e-10 | 6.504e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 10 | 32490 | 2.251e-10 | 10676.2679 | 3.3398e-10 | 16.4077 | 2.3177e-13 | Log_2022-05-25T122202 | -67.14% | 48.37% | 0.0505% | 0.103% |  | 49805 | 3.88e-12 | 5.05e-12 | 6.68e-12 | 8.89e-12 | 1.278e-11 | 2.418e-11 | 4.936e-11 | 6.966e-11 | 1.027e-10 | 2.2465e-10 | 4.451e-10 | 6.466e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 11 | 29310 | 4.431e-10 | 6910.8218 | 6.3914e-10 | 25.168 | 8.3624e-13 | Log_2022-05-25T122331 | -76.42% | 44.24% | 0.08587% | 0.1887% |  | 99609 | 3.83e-12 | 5.44e-12 | 6.44e-12 | 8.7e-12 | 1.247e-11 | 2.343e-11 | 4.92e-11 | 6.942e-11 | 1.0247e-10 | 2.251e-10 | 4.431e-10 | 6.421e-10
8 | 99609 | 16 | 0.0001 | 12 | 26330 | 6.421e-10 | 5362.5269 | 9.0757e-10 | 30.8457 | 1.6812e-12 | Log_2022-05-25T122508 | -79.63% | 41.34% | 0.1172% | 0.2618%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 1 | 32780 | 3.88e-12 | 23856.3336 | 1.0508e-11 | 3.8709 | 1.1553e-14 | Log_2022-05-25T142607 | -27.22% | 170.8% | 0.01181% | 0.2978%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 2 | 32400 | 5.05e-12 | 23679.8847 | 1.2514e-11 | 2.6047 | 6.9875e-15 | Log_2022-05-27T123100 | -26.91% | 147.8% | 0.008039% | 0.1384%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 3 | 32360 | 6.68e-12 | 23699.8689 | 1.3687e-11 | 1.8882 | 7.8506e-15 | Log_2022-05-27T122846 | -26.76% | 104.9% | 0.005835% | 0.1175%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 4 | 32150 | 8.89e-12 | 23659.802 | 1.5132e-11 | 3.5808 | 1.0476e-14 | Log_2022-05-25T143114 | -26.41% | 70.21% | 0.01114% | 0.1178%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 5 | 32370 | 1.278e-11 | 23717.7808 | 1.9941e-11 | 3.5214 | 3.6163e-14 | Log_2022-05-25T143239 | -26.73% | 56.03% | 0.01088% | 0.283%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 6 | 32840 | 2.418e-11 | 23830.241 | 3.1893e-11 | 2.7822 | 7.3576e-15 | Log_2022-05-25T143412 | -27.44% | 31.9% | 0.008472% | 0.03043%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 7 | 32430 | 4.936e-11 | 22761.8004 | 5.9841e-11 | 1.645 | 8.3787e-15 | Log_2022-05-25T143521 | -29.81% | 21.23% | 0.005072% | 0.01697%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 8 | 32400 | 6.966e-11 | 22138.5386 | 8.0789e-11 | 2.0437 | 1.1019e-14 | Log_2022-05-25T143656 | -31.67% | 15.98% | 0.006308% | 0.01582%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 9 | 32400 | 1.027e-10 | 21254.6538 | 1.1445e-10 | 3.9776 | 3.9935e-14 | Log_2022-05-25T143838 | -34.4% | 11.44% | 0.01228% | 0.03888%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 10 | 32400 | 2.2465e-10 | 18711.6208 | 2.3913e-10 | 3.4396 | 4.1607e-14 | Log_2022-05-25T144001 | -42.25% | 6.447% | 0.01062% | 0.01852%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 11 | 30130 | 4.451e-10 | 18898.6342 | 5.2181e-10 | 11.8725 | 1.8443e-13 | Log_2022-05-25T144657 | -37.28% | 17.23% | 0.0394% | 0.04144%
9 | 49805 | 17 | 0.0001 | 12 | 29430 | 6.466e-10 | 13319.4512 | 6.463e-10 | 11.1482 | 4.2992e-13 | Log_2022-05-25T144236 | -54.74% | -0.04634% | 0.03788% | 0.06649%
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 1 | 32770 | 3.86e-12 | 28650.2293 | 2.6085e-11 | 1.0214 | 7.6707e-15 | Log_2022-05-25T123849 | -12.57% | 575.8% | 0.003117% | 0.1987% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 2 | 32360 | 5.38e-12 | 28506.2364 | 2.7694e-11 | 1.0517 | 7.1688e-15 | Log_2022-05-25T124024 | -11.91% | 414.8% | 0.00325% | 0.1332% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 3 | 32350 | 7.17e-12 | 28555.8574 | 2.9988e-11 | 1.3661 | 6.1149e-15 | Log_2022-05-25T124153 | -11.73% | 318.2% | 0.004223% | 0.08528% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 4 | 32270 | 8.98e-12 | 28555.9655 | 3.1927e-11 | 1.0625 | 1.0005e-14 | Log_2022-05-25T124328 | -11.51% | 255.5% | 0.003293% | 0.1114% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 5 | 32370 | 1.286e-11 | 28693.6184 | 3.5924e-11 | 1.1664 | 7.2085e-15 | Log_2022-05-25T124555 | -11.36% | 179.3% | 0.003603% | 0.05605% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 6 | 32820 | 2.392e-11 | 29097.749 | 4.6501e-11 | 1.4285 | 6.1091e-15 | Log_2022-05-25T124909 | -11.34% | 94.4% | 0.004353% | 0.02554% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 7 | 32430 | 4.93e-11 | 29380.1876 | 7.3367e-11 | 1.861 | 5.8031e-15 | Log_2022-05-25T125049 | -9.404% | 48.82% | 0.005739% | 0.01177% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 8 | 32400 | 6.971e-11 | 29677.096 | 9.3112e-11 | 1.8228 | 6.567e-15 | Log_2022-05-25T125229 | -8.404% | 33.57% | 0.005626% | 0.009421% | Possible clipping
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 9 | 32380 | 1.025e-10 | 29756.4061 | 1.2753e-10 | 2.6623 | 1.0931e-14 | Log_2022-05-25T125449 | -8.103% | 24.42% | 0.008222% | 0.01066%
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 10 | 32430 | 2.249e-10 | 29072.1509 | 2.5756e-10 | 1.9836 | 1.7809e-14 | Log_2022-05-25T125636 | -10.35% | 14.52% | 0.006116% | 0.007919%
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 11 | 31400 | 4.481e-10 | 27630.7442 | 4.8901e-10 | 4.3296 | 8.1659e-14 | Log_2022-05-25T125825 | -12% | 9.129% | 0.01379% | 0.01822%
10 | 24902 | 17 | 0.0001 | 12 | 31060 | 6.504e-10 | 26626.6202 | 6.9655e-10 | 4.5867 | 4.9602e-14 | Log_2022-05-25T123655 | -14.27% | 7.095% | 0.01477% | 0.007626%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 1 | 32790 | 4.02e-12 | 29298.2318 | 2.8208e-11 | 1.3748 | 3.1138e-14 | Log_2022-05-25T153058 | -10.65% | 601.7% | 0.004193% | 0.7746%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 2 | 32360 | 5.58e-12 | 29128.7457 | 2.9485e-11 | 2.337 | 3.0036e-14 | Log_2022-05-25T153224 | -9.985% | 428.4% | 0.007222% | 0.5383%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 3 | 32360 | 7.19e-12 | 29203.5575 | 3.2318e-11 | 1.328 | 2.9365e-14 | Log_2022-05-25T153337 | -9.754% | 349.5% | 0.004104% | 0.4084%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 4 | 32280 | 8.75e-12 | 29140.4747 | 3.0994e-11 | 1.3574 | 2.7965e-14 | Log_2022-05-25T153459 | -9.726% | 254.2% | 0.004205% | 0.3196%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 5 | 32370 | 1.276e-11 | 29301.579 | 3.5887e-11 | 1.1967 | 2.2995e-14 | Log_2022-05-25T153615 | -9.479% | 181.2% | 0.003697% | 0.1802%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 6 | 32810 | 2.395e-11 | 29723.3714 | 5.0177e-11 | 1.032 | 3.0129e-14 | Log_2022-05-25T153734 | -9.408% | 109.5% | 0.003145% | 0.1258%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 7 | 32430 | 4.933e-11 | 29721.7331 | 7.027e-11 | 1.363 | 1.4886e-14 | Log_2022-05-25T153855 | -8.351% | 42.45% | 0.004203% | 0.03018%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 8 | 32400 | 6.96e-11 | 29847.7722 | 9.2872e-11 | 1.1754 | 1.2091e-14 | Log_2022-05-25T154232 | -7.877% | 33.44% | 0.003628% | 0.01737%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 9 | 32380 | 1.025e-10 | 30095.6736 | 1.2695e-10 | 1.2623 | 9.6479e-15 | Log_2022-05-25T154347 | -7.055% | 23.86% | 0.003898% | 0.009413%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 10 | 32430 | 2.25e-10 | 30769.0868 | 2.493e-10 | 1.2055 | 2.0725e-14 | Log_2022-05-25T154525 | -5.122% | 10.8% | 0.003717% | 0.009211%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 11 | 31900 | 4.505e-10 | 29948.1584 | 4.8019e-10 | 1.5428 | 9.6147e-14 | Log_2022-05-25T154633 | -6.119% | 6.59% | 0.004836% | 0.02134%
11 | 12451 | 17 | 0.0001 | 12 | 31930 | 6.53e-10 | 29984.0474 | 6.8584e-10 | 1.9523 | 4.0166e-14 | Log_2022-05-25T152928 | -6.094% | 5.029% | 0.006114% | 0.006151%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 1 | 32800 | 4.05e-12 | 31134.1711 | 4.3443e-11 | 50.7424 | 1.3392e-12 | Log_2022-05-25T155903 | -5.079% | 972.7% | 0.1547% | 33.07%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 2 | 32380 | 5.58e-12 | 30707.1822 | 4.6344e-11 | 46.6699 | 1.4547e-12 | Log_2022-05-25T160028 | -5.166% | 730.5% | 0.1441% | 26.07%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 3 | 32360 | 7.15e-12 | 30696.153 | 4.6581e-11 | 49.9321 | 1.3446e-12 | Log_2022-05-25T160147 | -5.142% | 551.5% | 0.1543% | 18.81%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 4 | 32290 | 8.9e-12 | 30615.8516 | 4.9148e-11 | 51.6377 | 1.4423e-12 | Log_2022-05-25T160330 | -5.185% | 452.2% | 0.1599% | 16.21%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 5 | 32380 | 1.274e-11 | 30720.6872 | 5.5803e-11 | 53.2871 | 1.3826e-12 | Log_2022-05-25T161014 | -5.124% | 338% | 0.1646% | 10.85%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 6 | 32820 | 2.4e-11 | 31168.8989 | 6.5394e-11 | 53.5069 | 1.2751e-12 | Log_2022-05-25T161124 | -5.031% | 172.5% | 0.163% | 5.313%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 7 | 32430 | 4.936e-11 | 30874.9759 | 9.3846e-11 | 51.0719 | 1.3988e-12 | Log_2022-05-25T161337 | -4.795% | 90.13% | 0.1575% | 2.834%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 8 | 32400 | 6.974e-11 | 30871.4679 | 1.1655e-10 | 52.7813 | 1.4452e-12 | Log_2022-05-25T161505 | -4.718% | 67.12% | 0.1629% | 2.072%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 9 | 32400 | 1.026e-10 | 30946.7608 | 1.5176e-10 | 50.7758 | 1.4874e-12 | Log_2022-05-25T161631 | -4.485% | 47.91% | 0.1567% | 1.45%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 10 | 32440 | 2.25e-10 | 31360.864 | 2.8364e-10 | 55.9376 | 1.3254e-12 | Log_2022-05-25T161807 | -3.327% | 26.06% | 0.1724% | 0.5891%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 11 | 32170 | 4.535e-10 | 31901.2743 | 5.2398e-10 | 70.6989 | 1.8387e-12 | Log_2022-05-25T161933 | -0.8353% | 15.54% | 0.2198% | 0.4054%
12 | 6226 | 19 | 1e-05 | 12 | 32280 | 6.571e-10 | 33001.7452 | 7.2641e-10 | 87.0291 | 2.2937e-12 | Log_2022-05-25T162052 | 2.236% | 10.55% | 0.2696% | 0.3491%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 1 | 32790 | 4e-12 | 31136.561 | 6.7771e-11 | 38.2332 | 2.1947e-12 | Log_2022-05-25T174446 | -5.043% | 1594% | 0.1166% | 54.87%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 2 | 32370 | 5.66e-12 | 30735.0312 | 6.8903e-11 | 41.0429 | 2.1751e-12 | Log_2022-05-25T174626 | -5.051% | 1117% | 0.1268% | 38.43%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 3 | 32370 | 7.25e-12 | 30733.2261 | 6.9807e-11 | 41.3533 | 2.3052e-12 | Log_2022-05-25T174757 | -5.056% | 862.9% | 0.1278% | 31.8%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 4 | 32300 | 8.97e-12 | 30651.2786 | 7.3565e-11 | 41.2332 | 2.15e-12 | Log_2022-05-25T175335 | -5.104% | 720.1% | 0.1277% | 23.97%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 5 | 32380 | 1.28e-11 | 30745.0097 | 7.6471e-11 | 39.4476 | 2.1673e-12 | Log_2022-05-25T174927 | -5.049% | 497.4% | 0.1218% | 16.93%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 6 | 32820 | 2.4e-11 | 31197.7381 | 8.661e-11 | 40.4226 | 2.2145e-12 | Log_2022-05-25T175052 | -4.943% | 260.9% | 0.1232% | 9.227%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 7 | 32430 | 4.94e-11 | 30834.3489 | 1.1585e-10 | 40.2825 | 2.0985e-12 | Log_2022-05-25T175505 | -4.92% | 134.5% | 0.1242% | 4.248%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 8 | 32390 | 6.98e-11 | 30826.5996 | 1.396e-10 | 37.0596 | 2.0272e-12 | Log_2022-05-25T180016 | -4.827% | 100% | 0.1144% | 2.904%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 9 | 32390 | 1.026e-10 | 30868.4906 | 1.7437e-10 | 37.3722 | 2.149e-12 | Log_2022-05-25T180132 | -4.697% | 69.95% | 0.1154% | 2.095%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 10 | 32440 | 2.252e-10 | 31089.2477 | 3.0696e-10 | 40.1523 | 2.0841e-12 | Log_2022-05-25T180246 | -4.164% | 36.31% | 0.1238% | 0.9255%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 11 | 32290 | 4.555e-10 | 31266.5116 | 5.5276e-10 | 47.113 | 2.4672e-12 | Log_2022-05-25T180920 | -3.17% | 21.35% | 0.1459% | 0.5417%
13 | 3113 | 21 | 1e-05 | 12 | 32480 | 6.603e-10 | 31854.3016 | 7.6104e-10 | 49.4967 | 2.5336e-12 | Log_2022-05-25T174243 | -1.926% | 15.26% | 0.1524% | 0.3837%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 1 | 32800 | 4.2e-12 | 31130.4968 | 1.0738e-10 | 23.9398 | 2.4631e-12 | Log_2022-05-26T141928 | -5.09% | 2457% | 0.07299% | 58.64%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 2 | 32360 | 6.05e-12 | 30706.1065 | 1.1121e-10 | 26.688 | 2.8234e-12 | Log_2022-05-26T142048 | -5.111% | 1738% | 0.08247% | 46.67%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 3 | 32360 | 7.47e-12 | 30700.4587 | 1.1349e-10 | 29.5318 | 3.2015e-12 | Log_2022-05-26T142205 | -5.128% | 1419% | 0.09126% | 42.86%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 4 | 32290 | 9.26e-12 | 30652.261 | 1.1589e-10 | 27.2968 | 2.8591e-12 | Log_2022-05-26T140749 | -5.072% | 1152% | 0.08454% | 30.88%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 5 | 32370 | 1.3e-11 | 30727.5184 | 1.1995e-10 | 27.5759 | 3.2822e-12 | Log_2022-05-26T143822 | -5.074% | 822.7% | 0.08519% | 25.25%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 6 | 32810 | 2.425e-11 | 31144.2031 | 1.2936e-10 | 24.8253 | 2.9277e-12 | Log_2022-05-26T144010 | -5.077% | 433.4% | 0.07566% | 12.07%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 7 | 32440 | 4.97e-11 | 30811.5599 | 1.5915e-10 | 28.513 | 2.8196e-12 | Log_2022-05-26T144141 | -5.02% | 220.2% | 0.08789% | 5.673%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 8 | 32380 | 7.01e-11 | 30775.4282 | 1.8205e-10 | 30.816 | 2.8453e-12 | Log_2022-05-26T144258 | -4.955% | 159.7% | 0.09517% | 4.059%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 9 | 32390 | 1.03e-10 | 30790.2619 | 2.1684e-10 | 26.4508 | 2.8627e-12 | Log_2022-05-26T144425 | -4.939% | 110.5% | 0.08166% | 2.779%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 10 | 32350 | 2.254e-10 | 30919.1547 | 3.486e-10 | 27.8316 | 2.7797e-12 | Log_2022-05-26T144549 | -4.423% | 54.66% | 0.08603% | 1.233%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 11 | 32340 | 4.576e-10 | 31002.9349 | 6.0139e-10 | 25.8065 | 2.7422e-12 | Log_2022-05-26T144735 | -4.134% | 31.42% | 0.0798% | 0.5993%
14 | 1556 | 24 | 1e-05 | 12 | 32850 | 6.63e-10 | 31366.2692 | 8.1282e-10 | 28.3053 | 2.8315e-12 | Log_2022-05-26T144846 | -4.517% | 22.6% | 0.08617% | 0.4271%

## 4. R Calibration Tables
Resistance Calibration Table |  |  |  | 2022-05-23
|  | True Value |  |  |  | Measured Value |  |  |  | Error |  | Linear Fit |  | Corrected Value |  |  |  | Error
Frequency (Hz) |  | R | C | I | Q | R | C | I | Q | R | C | m | b | I | Q | R | C | R | C
99609 | 0.0001 | 1477.2 | 7e-13 | 1477.1994 | 0.95599 | 1122.2186 | -2.8178e-10 | 1079.9194 | -213.7282 | -24.03% | -40355% | 1.4253 | -82.3 | 1456.9091 | -213.7282 | 1488.263 | -1.575e-10 | 0.7489% | -22600%
99609 | 0.0001 | 2192.1 | 7e-13 | 2192.098 | 2.1052 | 1684.0627 | -1.6811e-10 | 1632.8004 | -289.3115 | -23.18% | -24116% | 1.4253 | -82.3 | 2244.9304 | -289.3115 | 2282.2149 | -9.0225e-11 | 4.111% | -12989%
99609 | 0.0001 | 3232.4 | 8e-13 | 3232.3915 | 5.2314 | 2469.4959 | -9.9361e-11 | 2412.5989 | -370.4991 | -23.6% | -12520% | 1.4253 | -82.3 | 3356.3772 | -370.4991 | 3397.2754 | -5.1917e-11 | 5.101% | -6590%
99609 | 0.0001 | 4705.3 | 8e-13 | 4705.2739 | 11.0851 | 3508.7897 | -5.6347e-11 | 3455.8754 | -427.6275 | -25.43% | -7143% | 1.4253 | -82.3 | 4843.3592 | -427.6275 | 4881.1151 | -2.8902e-11 | 3.737% | -3713%
99609 | 0.0001 | 6735.4 | 7e-13 | 6735.3414 | 19.8747 | 4912.0323 | -2.77e-11 | 4876.6686 | -415.2798 | -27.07% | -4057% | 1.4253 | -82.3 | 6868.4157 | -415.2798 | 6893.5245 | -1.4014e-11 | 2.348% | -2102%
99609 | 0.0001 | 9948 | 7e-13 | 9947.811 | 43.3551 | 7037.6392 | -6.6613e-12 | 7031.5861 | -206.3076 | -29.26% | -1052% | 1.4253 | -82.3 | 9939.8197 | -206.3076 | 9944.1018 | -3.335e-12 | -0.03919% | -576.4%
49805 | 0.0001 | 1477 | 7e-13 | 1476.9998 | 0.47787 | 1434.6217 | -1.9446e-10 | 1423.7704 | -124.2974 | -2.869% | -27880% | 1.1516 | -125.95 | 1513.664 | -124.2974 | 1523.8709 | -1.722e-10 | 3.173% | -24700%
49805 | 0.0001 | 2192.2 | 6e-13 | 2192.1996 | 0.90233 | 2182.2469 | -1.2281e-10 | 2167.0049 | -181.7403 | -0.454% | -20568% | 1.1516 | -125.95 | 2369.5729 | -181.7403 | 2383.5119 | -1.0283e-10 | 8.727% | -17238%
49805 | 0.0001 | 3232.7 | 9e-13 | 3232.6973 | 2.9432 | 3264.7257 | -1.9646e-10 | 3138.3013 | -629.8873 | 0.9907% | -21929% | 1.1516 | -125.95 | 3488.1177 | -629.8873 | 3601.8633 | -1.6021e-10 | 11.42% | -17901%
49805 | 0.0001 | 4703.7 | 8e-13 | 4703.6935 | 5.5389 | 4393.8974 | -3.7878e-11 | 4382.011 | -228.2249 | -6.586% | -4835% | 1.1516 | -125.95 | 4920.3739 | -228.2249 | 4930.9598 | -3.0059e-11 | 4.832% | -3857%
49805 | 0.0001 | 6735 | 8e-13 | 6734.9809 | 11.3558 | 5874.6162 | -9.4693e-11 | 5701.8275 | -992.578 | -12.77% | -11937% | 1.1516 | -125.95 | 6440.2746 | -992.578 | 6593.2512 | -7.4698e-11 | -2.105% | -9437%
49805 | 0.0001 | 9949.6 | 9e-13 | 9949.5219 | 27.8807 | 8967.8222 | -6.2658e-14 | 8967.8219 | -1.5769 | -9.868% | -107% | 1.1516 | -125.95 | 10201.3937 | -1.5769 | 10201.3939 | -4.8421e-14 | 2.531% | -105.4%
24902 | 0.0001 | 1477.2 | 5e-13 | 1477.2 | 0.17071 | 1504.6693 | -1.3508e-10 | 1503.149 | -47.8038 | 1.86% | -27117% | 1.0519 | -108.39 | 1472.7724 | -47.8038 | 1474.3241 | -1.4071e-10 | -0.1947% | -28242%
24902 | 0.0001 | 2192.6 | 7e-13 | 2192.5999 | 0.52654 | 2263.7776 | -7.8736e-11 | 2262.0183 | -63.0838 | 3.246% | -11348% | 1.0519 | -108.39 | 2271.0271 | -63.0838 | 2272.7794 | -7.8113e-11 | 3.657% | -11259%
24902 | 0.0001 | 3233.2 | 8e-13 | 3233.1995 | 1.3085 | 3330.9756 | -4.2585e-11 | 3329.3356 | -73.8928 | 3.024% | -5423% | 1.0519 | -108.39 | 3393.7381 | -73.8928 | 3395.347 | -4.0985e-11 | 5.015% | -5223%
24902 | 0.0001 | 4705.4 | 8e-13 | 4705.3984 | 2.7714 | 4729.9139 | -1.9545e-11 | 4728.9245 | -68.4029 | 0.521% | -2543% | 1.0519 | -108.39 | 4865.9656 | -68.4029 | 4866.9272 | -1.846e-11 | 3.433% | -2408%
24902 | 0.0001 | 6735.9 | 7e-13 | 6735.8963 | 4.9694 | 6632.1313 | -5.0469e-12 | 6631.9494 | -34.7326 | -1.541% | -821% | 1.0519 | -108.39 | 6867.7576 | -34.7326 | 6867.9332 | -4.7063e-12 | 1.96% | -772.3%
24902 | 0.0001 | 9948 | 9e-13 | 9947.9805 | 13.9357 | 9584.5859 | 5.518e-12 | 9583.9297 | 79.3069 | -3.653% | 513.1% | 1.0519 | -108.39 | 9972.9456 | 79.3069 | 9973.5763 | 5.0959e-12 | 0.2571% | 466.2%
12451 | 0.0001 | 1476.8 | 6e-13 | 1476.8 | 0.10237 | 1535.5397 | -1.2028e-10 | 1535.2191 | -22.1833 | 3.977% | -20147% | 1.0344 | -110.18 | 1477.8507 | -22.1833 | 1478.1836 | -1.298e-10 | 0.09369% | -21734%
12451 | 0.0001 | 2191.4 | 6e-13 | 2191.4 | 0.22541 | 2309.7118 | -7.0086e-11 | 2309.3414 | -29.2458 | 5.399% | -11781% | 1.0344 | -110.18 | 2278.6028 | -29.2458 | 2278.9781 | -7.199e-11 | 3.996% | -12098%
12451 | 0.0001 | 3232.4 | 9e-13 | 3232.3998 | 0.73566 | 3385.6969 | -3.8544e-11 | 3385.344 | -34.5618 | 4.743% | -4383% | 1.0344 | -110.18 | 3391.6198 | -34.5618 | 3391.972 | -3.8402e-11 | 4.937% | -4367%
12451 | 0.0001 | 4705.8 | 8e-13 | 4705.7996 | 1.3859 | 4810.8724 | -1.8122e-11 | 4810.6486 | -32.8105 | 2.233% | -2365% | 1.0344 | -110.18 | 4865.955 | -32.8105 | 4866.1762 | -1.7712e-11 | 3.408% | -2314%
12451 | 0.0001 | 6736.5 | 8e-13 | 6736.4988 | 2.8402 | 6727.4786 | -3.5201e-12 | 6727.4555 | -12.4636 | -0.1339% | -540% | 1.0344 | -110.18 | 6848.7 | -12.4636 | 6848.7227 | -3.3966e-12 | 1.666% | -524.6%
12451 | 0.0001 | 9950 | 9e-13 | 9949.9951 | 6.9706 | 9765.0172 | 7.6149e-12 | 9764.6867 | 56.8041 | -1.859% | 746.1% | 1.0344 | -110.18 | 9990.412 | 56.8041 | 9990.7349 | 7.2747e-12 | 0.4094% | 708.3%
6226 | 0.0001 | 1477.3 | 1.2e-12 | 1477.3 | 0.10245 | 1425.7194 | 1.1218e-09 | 1420.1601 | 88.854 | -3.492% | 93384% | 1.0319 | -43.582 | 1421.8812 | 88.854 | 1427.4337 | 1.1191e-09 | -3.376% | 93158%
6226 | 0.0001 | 2192.4 | 1.1e-12 | 2192.4 | 0.20683 | 2202.0924 | 3.9916e-10 | 2199.4919 | 75.6297 | 0.4421% | 36187% | 1.0319 | -43.582 | 2226.0737 | 75.6297 | 2228.6432 | 3.8969e-10 | 1.653% | 35327%
6226 | 0.0001 | 3233.8 | 1.1e-12 | 3233.7999 | 0.45 | 3275.7807 | 1.4388e-10 | 3274.6674 | 60.3778 | 1.298% | 12980% | 1.0319 | -43.582 | 3335.5473 | 60.3778 | 3336.6402 | 1.3868e-10 | 3.18% | 12507%
6226 | 0.0001 | 4704.2 | 9e-13 | 4704.1999 | 0.77912 | 4700.8771 | 5.125e-11 | 4700.4596 | 44.2995 | -0.07064% | 5594% | 1.0319 | -43.582 | 4806.8223 | 44.2995 | 4807.2306 | 4.9007e-11 | 2.19% | 5345%
6226 | 0.0001 | 6738 | 9e-13 | 6737.9996 | 1.5984 | 6623.3922 | 1.7117e-11 | 6623.2619 | 29.374 | -1.701% | 1802% | 1.0319 | -43.582 | 6790.962 | 29.374 | 6791.089 | 1.6282e-11 | 0.7879% | 1709%
6226 | 0.0001 | 9947 | 1e-12 | 9946.9985 | 3.8706 | 9668.9874 | 6.7259e-12 | 9668.9249 | 24.5979 | -2.795% | 572.6% | 1.0319 | -43.582 | 9933.7816 | 24.5979 | 9933.8425 | 6.372e-12 | -0.1323% | 537.2%
3113 | 0.0001 | 1477.3 | 2.4e-12 | 1477.3 | 0.10245 | 1428.3345 | 2.3641e-09 | 1422.131 | 93.9265 | -3.315% | 98403% | 1.0315 | -44.399 | 1422.5291 | 93.9265 | 1428.7309 | 2.3627e-09 | -3.288% | 98348%
3113 | 0.0001 | 2193.1 | 1.9e-12 | 2193.1 | 0.17874 | 2201.7189 | 8.6455e-10 | 2198.6712 | 81.8596 | 0.393% | 45402% | 1.0315 | -44.399 | 2223.5303 | 81.8596 | 2226.544 | 8.4535e-10 | 1.525% | 44392%
3113 | 0.0001 | 3233.6 | 1.6e-12 | 3233.6 | 0.32723 | 3280.3138 | 3.1648e-10 | 3278.9619 | 66.5811 | 1.445% | 19680% | 1.0315 | -44.399 | 3337.8502 | 66.5811 | 3339.1783 | 3.0541e-10 | 3.265% | 18988%
3113 | 0.0001 | 4706.4 | 1.4e-12 | 4706.3999 | 0.60655 | 4705.9394 | 1.1276e-10 | 4705.4325 | 48.8372 | -0.009787% | 7954% | 1.0315 | -44.399 | 4809.2546 | 48.8372 | 4809.7506 | 1.0794e-10 | 2.196% | 7610%
3113 | 0.0001 | 6737.6 | 1.1e-12 | 6737.5999 | 0.9767 | 6632.8436 | 3.4816e-11 | 6632.7082 | 29.9589 | -1.555% | 3065% | 1.0315 | -44.399 | 6797.2395 | 29.9589 | 6797.3716 | 3.3151e-11 | 0.8871% | 2914%
3113 | 0.0001 | 9952 | 1.1e-12 | 9951.9995 | 2.1309 | 9674.9853 | 2.9806e-12 | 9674.9823 | 5.4572 | -2.784% | 171% | 1.0315 | -44.399 | 9935.3452 | 5.4572 | 9935.3482 | 2.8265e-12 | -0.1673% | 157%
1556 | 0.0001 | 1477.7 | 8e-12 | 1477.7 | 0.17079 | 1431.3537 | 4.8904e-09 | 1424.6813 | 97.499 | -3.136% | 61030% | 1.0299 | -43.692 | 1423.5872 | 97.499 | 1430.2648 | 4.8979e-09 | -3.21% | 61124%
1556 | 0.0001 | 2193.2 | 5.8e-12 | 2193.2 | 0.27276 | 2207.0644 | 1.8388e-09 | 2203.5952 | 87.4344 | 0.6322% | 31604% | 1.0299 | -43.692 | 2225.7907 | 87.4344 | 2229.2253 | 1.8024e-09 | 1.643% | 30976%
1556 | 0.0001 | 3233.7 | 4.5e-12 | 3233.6999 | 0.46005 | 3280.7769 | 7.0309e-10 | 3279.1093 | 73.949 | 1.456% | 15524% | 1.0299 | -43.692 | 3333.4626 | 73.949 | 3335.1031 | 6.8036e-10 | 3.136% | 15019%
1556 | 0.0001 | 4705.5 | 3.3e-12 | 4705.4999 | 0.71436 | 4714.0621 | 2.6067e-10 | 4713.3818 | 56.6247 | 0.182% | 7799% | 1.0299 | -43.692 | 4810.6199 | 56.6247 | 4811.2864 | 2.5024e-10 | 2.248% | 7483%
1556 | 0.0001 | 6738.9 | 2.6e-12 | 6738.8998 | 1.1544 | 6637.0724 | 8.3497e-11 | 6636.8776 | 35.9585 | -1.511% | 3111% | 1.0299 | -43.692 | 6791.6282 | 35.9585 | 6791.8186 | 7.9736e-11 | 0.7853% | 2967%
1556 | 0.0001 | 9950 | 2e-12 | 9949.9996 | 1.9358 | 9690.4994 | 8.3319e-12 | 9690.4933 | 7.6494 | -2.608% | 316.6% | 1.0299 | -43.692 | 9936.5471 | 7.6494 | 9936.553 | 7.9244e-12 | -0.1351% | 296.2%

## 4. C Calibration Tables
| True Value |  |  |  | Measured Value |  |  |  | Corrected I |  |  |  | Corrected Q
Frequency (Hz) | R | C | I | Q | R | C | I | Q | I | Q | R | C | m | b | I | Q | R | C
99609 | 32780 | 3.83e-12 | 32578.8555 | 2559.8941 | 20273.2672 | 3.0784e-11 | 17589.7286 | 6870.4233 | 24988.3401 | 6870.4233 | 26877.3298 | 1.6345e-11 | 6.1726 | -39098 | 24988.3401 | 3310.3751 | 25426.888 | 8.3247e-12
99609 | 32330 | 5.44e-12 | 31942.9728 | 3516.0771 | 20053.925 | 3.1972e-11 | 17272.5597 | 6931.183 | 24536.2794 | 6931.183 | 26494.2493 | 1.7036e-11 | 6.1726 | -39098 | 24536.2794 | 3685.4202 | 25089.8402 | 9.5654e-12
99609 | 32350 | 6.44e-12 | 31809.2082 | 4147.5484 | 19923.2266 | 3.2609e-11 | 17096.6782 | 6951.5889 | 24285.5954 | 6951.5889 | 26275.4412 | 1.7406e-11 | 6.1726 | -39098 | 24285.5954 | 3811.3779 | 24883.7525 | 1.0077e-11
99609 | 32290 | 8.7e-12 | 31321.7716 | 5506.9618 | 19757.4734 | 3.4262e-11 | 16750.7709 | 7096.8011 | 23792.5738 | 7096.8011 | 25909.3933 | 1.8394e-11 | 6.1726 | -39098 | 23792.5738 | 4707.7142 | 24724.065 | 1.2787e-11
99609 | 32370 | 1.247e-11 | 30428.0026 | 7687.0737 | 19295.8986 | 4.042e-11 | 15582.8867 | 7606.5395 | 22127.9884 | 7606.5395 | 24742.7514 | 2.2198e-11 | 6.1726 | -39098 | 22127.9884 | 7854.126 | 24915.7382 | 2.2762e-11
99609 | 32820 | 2.343e-11 | 26647.8 | 12824.8022 | 18621.7773 | 5.4375e-11 | 13286.0657 | 8419.6564 | 18854.3295 | 8419.6564 | 22614.2412 | 3.1552e-11 | 6.1726 | -39098 | 18854.3295 | 12873.1714 | 27643.7453 | 3.9464e-11
99609 | 32430 | 4.92e-11 | 16237.7565 | 16214.984 | 16712.7477 | 9.1608e-11 | 8712.8592 | 8348.7665 | 12336.1382 | 8348.7665 | 17986.3588 | 6.012e-11 | 6.1726 | -39098 | 12336.1382 | 12435.5963 | 24871.9944 | 6.4759e-11
99609 | 32410 | 6.942e-11 | 10865.542 | 15300.0723 | 15723.5778 | 1.1985e-10 | 6575.7633 | 7755.8921 | 9290.1354 | 7755.8921 | 15765.1608 | 8.4612e-11 | 6.1726 | -39098 | 9290.1354 | 8776.0197 | 17580.4906 | 8.5855e-11
99609 | 32380 | 1.0247e-10 | 6095.3442 | 12657.5679 | 14363.8497 | 1.6324e-10 | 4554.961 | 6684.2431 | 6409.886 | 6684.2431 | 13380.2292 | 1.2453e-10 | 2.073 | -1068.5 | 6409.886 | 12787.9359 | 31922.2438 | 9.9857e-11
99609 | 32490 | 2.251e-10 | 1480.1065 | 6774.8022 | 10676.2679 | 3.3398e-10 | 1785.3321 | 3984.1277 | 2462.3339 | 3984.1277 | 8908.7681 | 2.902e-10 | 2.073 | -1068.5 | 2462.3339 | 7190.5967 | 23460.575 | 1.9888e-10
99609 | 29310 | 4.431e-10 | 437.0183 | 3552.1854 | 6910.8218 | 6.3914e-10 | 799.687 | 2210.6548 | 1057.4938 | 2210.6548 | 5678.7925 | 5.8818e-10 | 2.073 | -1068.5 | 1057.4938 | 3514.1875 | 12735.5892 | 4.1692e-10
99609 | 26330 | 6.421e-10 | 233.0908 | 2466.3636 | 5362.5269 | 9.0757e-10 | 521.7509 | 1589.2385 | 661.3515 | 1589.2385 | 4480.3177 | 8.5698e-10 | 2.073 | -1068.5 | 661.3515 | 2225.9915 | 8153.6425 | 6.5957e-10
49805 | 32780 | 3.88e-12 | 32728.1548 | 1302.6118 | 23856.3336 | 1.0508e-11 | 23710.4209 | 1860.0139 | 27178.9707 | 1860.0139 | 27306.2622 | 8.0088e-12 | 1.8172 | -2094.8 | 27178.9707 | 1285.2172 | 27239.745 | 5.5474e-12
49805 | 32400 | 5.05e-12 | 32315.2799 | 1654.6156 | 23679.8847 | 1.2514e-11 | 23477.9772 | 2177.2412 | 26911.2886 | 2177.2412 | 27087.4369 | 9.5445e-12 | 1.8172 | -2094.8 | 26911.2886 | 1861.6826 | 27040.077 | 8.1754e-12
49805 | 32360 | 6.68e-12 | 32212.5987 | 2179.0317 | 23699.8689 | 1.3687e-11 | 23458.1664 | 2381.1549 | 26888.4744 | 2381.1549 | 27099.3416 | 1.0443e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 26888.4744 | 2232.2347 | 27073.7906 | 9.7988e-12
49805 | 32150 | 8.89e-12 | 31894.8523 | 2852.7003 | 23659.802 | 1.5132e-11 | 23366.519 | 2617.8239 | 26782.9333 | 2617.8239 | 27038.8052 | 1.1552e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 26782.9333 | 2662.3097 | 27047.5754 | 1.1744e-11
49805 | 32370 | 1.278e-11 | 31836.4473 | 4121.4588 | 23717.7808 | 1.9941e-11 | 23209.3778 | 3435.0716 | 26601.9695 | 3435.0716 | 27045.535 | 1.5257e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 26601.9695 | 4147.4121 | 27248.5768 | 1.8284e-11
49805 | 32840 | 2.418e-11 | 30930.1198 | 7685.8846 | 23830.241 | 3.1893e-11 | 22554.4264 | 5364.2583 | 25847.7274 | 5364.2583 | 26960.9884 | 2.4598e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 25847.7274 | 7653.1302 | 28113.7062 | 3.3655e-11
49805 | 32430 | 4.936e-11 | 25924.7451 | 12986.4189 | 22761.8004 | 5.9841e-11 | 19262.1293 | 8210.4274 | 22056.3181 | 8210.4274 | 25112.6359 | 4.7368e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 22056.3181 | 12825.1886 | 29513.8394 | 6.2958e-11
49805 | 32400 | 6.966e-11 | 21616.6951 | 15267.5936 | 22138.5386 | 8.0789e-11 | 16857.7037 | 9435.1868 | 19287.3816 | 9435.1868 | 23902.977 | 6.5399e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 19287.3816 | 15050.8215 | 31032.2225 | 8.0357e-11
49805 | 32400 | 1.027e-10 | 15545.0279 | 16186.7542 | 21254.6538 | 1.1445e-10 | 13456.4855 | 10243.8245 | 15370.5387 | 10243.8245 | 22197.6214 | 9.5943e-11 | 1.8172 | -2094.8 | 15370.5387 | 16520.2778 | 33126.5578 | 1.0368e-10
49805 | 32400 | 2.2465e-10 | 5235.8544 | 11925.9176 | 18711.6208 | 2.3913e-10 | 6320.0656 | 8849.6012 | 7152.2375 | 8849.6012 | 18102.0195 | 2.1842e-10 | 1.5745 | -1991.6 | 7152.2375 | 11942.0971 | 27091.9673 | 1.9695e-10
49805 | 30130 | 4.451e-10 | 1618.8114 | 6793.6909 | 18898.6342 | 5.2181e-10 | 1795.8663 | 5542.047 | 1942.1697 | 5542.047 | 17756.5887 | 5.1354e-10 | 1.5745 | -1991.6 | 1942.1697 | 6734.353 | 25293.1216 | 4.3808e-10
49805 | 29430 | 6.466e-10 | 807.1519 | 4806.5567 | 13319.4512 | 6.463e-10 | 1613.1431 | 4345.5667 | 1731.7456 | 4345.5667 | 12636.3209 | 6.3458e-10 | 1.5745 | -1991.6 | 1731.7456 | 4850.4947 | 15317.6325 | 5.8433e-10
24902 | 32770 | 3.86e-12 | 32757.169 | 648.3122 | 28650.2293 | 2.6085e-11 | 28263.7798 | 3304.9244 | 29622.2799 | 3304.9244 | 29991.0066 | 2.3776e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 29622.2799 | 601.3399 | 29634.4873 | 4.3781e-12
24902 | 32360 | 5.38e-12 | 32336.0064 | 880.8283 | 28506.2364 | 2.7694e-11 | 28077.8361 | 3468.2205 | 29426.6858 | 3468.2205 | 29835.4493 | 2.5248e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 29426.6858 | 810.9142 | 29449.0323 | 5.9807e-12
24902 | 32350 | 7.17e-12 | 32307.4482 | 1172.4928 | 28555.8574 | 2.9988e-11 | 28052.2567 | 3758.6082 | 29399.7788 | 3758.6082 | 29880.2973 | 2.7345e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 29399.7788 | 1183.5977 | 29447.429 | 8.7377e-12
24902 | 32270 | 8.98e-12 | 32203.7958 | 1460.1466 | 28555.9655 | 3.1927e-11 | 27986.4586 | 3992.3027 | 29330.5658 | 3992.3027 | 29873.9744 | 2.912e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 29330.5658 | 1483.5213 | 29405.6013 | 1.0993e-11
24902 | 32370 | 1.286e-11 | 32233.2587 | 2099.4328 | 28693.6184 | 3.5924e-11 | 27966.172 | 4510.4203 | 29309.2263 | 4510.4203 | 30003.3385 | 3.2782e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 29309.2263 | 2148.4734 | 29466.7173 | 1.5899e-11
24902 | 32820 | 2.392e-11 | 32332.1766 | 3971.4472 | 29097.749 | 4.6501e-11 | 27849.5557 | 5895.8993 | 29186.5577 | 5895.8993 | 30377.5727 | 4.2501e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 29186.5577 | 3926.5971 | 29714.8202 | 2.8937e-11
24902 | 32430 | 4.93e-11 | 30520.1362 | 7634.7432 | 29380.1876 | 7.3367e-11 | 26379.6026 | 8896.8669 | 27640.314 | 8896.8669 | 30504.0384 | 6.7441e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 27640.314 | 7778.039 | 29829.0695 | 6.0294e-11
24902 | 32400 | 6.971e-11 | 28802.9583 | 10178.6759 | 29677.096 | 9.3112e-11 | 25003.2477 | 10810.2445 | 26192.5263 | 10810.2445 | 30654.1572 | 8.6051e-11 | 1.2834 | -3640.2 | 26192.5263 | 10233.6678 | 30190.9171 | 8.2711e-11
24902 | 32380 | 1.025e-10 | 25502.7274 | 13243.4591 | 29756.4061 | 1.2753e-10 | 22000.5363 | 13062.668 | 23033.9741 | 13062.668 | 30441.8706 | 1.1906e-10 | 1.2834 | -3640.2 | 23033.9741 | 13124.4281 | 30512.085 | 1.1935e-10
24902 | 32430 | 2.249e-10 | 14086.0982 | 16074.6385 | 29072.1509 | 2.5756e-10 | 12253.3236 | 14355.7143 | 12780.8811 | 14355.7143 | 28905.4763 | 2.4835e-10 | 1.2834 | -3640.2 | 12780.8811 | 14783.9238 | 29881.768 | 2.4741e-10
24902 | 31400 | 4.481e-10 | 5370.6407 | 11823.4655 | 27630.7442 | 4.8901e-10 | 5051.9367 | 10680.2016 | 5205.7422 | 10680.2016 | 27117.4508 | 4.8354e-10 | 1.2834 | -3640.2 | 5205.7422 | 10066.7707 | 24672.6825 | 5.0093e-10
24902 | 31060 | 6.504e-10 | 2826.0479 | 8932.5528 | 26626.6202 | 6.9655e-10 | 2826.3129 | 8201.6532 | 2864.6085 | 8201.6532 | 26346.7405 | 6.9454e-10 | 1.2834 | -3640.2 | 2864.6085 | 6885.8017 | 19416.352 | 7.9124e-10
12451 | 32790 | 4.02e-12 | 32786.5134 | 338.1013 | 29298.2318 | 2.8208e-11 | 29176.2724 | 1886.3511 | 30069.7561 | 1886.3511 | 30188.0917 | 2.6563e-11 | 1.178 | -1820.6 | 30069.7561 | 401.5216 | 30075.1176 | 5.6753e-12
12451 | 32360 | 5.58e-12 | 32353.5438 | 457.0342 | 29128.7457 | 2.9485e-11 | 28997.8355 | 1948.3614 | 29885.1811 | 1948.3614 | 30012.2043 | 2.7767e-11 | 1.178 | -1820.6 | 29885.1811 | 474.5698 | 29892.7171 | 6.7904e-12
12451 | 32360 | 7.19e-12 | 32349.2822 | 588.8249 | 29203.5575 | 3.2318e-11 | 29045.2135 | 2144.5596 | 29934.1888 | 2144.5596 | 30087.8304 | 3.0437e-11 | 1.178 | -1820.6 | 29934.1888 | 705.6912 | 29950.8253 | 1.0061e-11
12451 | 32280 | 8.75e-12 | 32264.2467 | 712.9305 | 29140.4747 | 3.0994e-11 | 28995.7121 | 2048.7792 | 29882.9846 | 2048.7792 | 30023.449 | 2.9189e-11 | 1.178 | -1820.6 | 29882.9846 | 592.862 | 29894.7466 | 8.483e-12
12451 | 32370 | 1.276e-11 | 32336.2367 | 1044.8813 | 29301.579 | 3.5887e-11 | 29104.615 | 2394.2766 | 29995.6338 | 2394.2766 | 30186.747 | 3.38e-11 | 1.178 | -1820.6 | 29995.6338 | 999.8578 | 30028.9625 | 1.4189e-11
12451 | 32810 | 2.395e-11 | 32686.4736 | 2009.3885 | 29723.3714 | 5.0177e-11 | 29324.168 | 3421.4484 | 30222.7393 | 3421.4484 | 30610.0738 | 4.7275e-11 | 1.178 | -1820.6 | 30222.7393 | 2209.8663 | 30384.3233 | 3.0761e-11
12451 | 32430 | 4.933e-11 | 31929.8716 | 3996.1275 | 29721.7331 | 7.027e-11 | 28948.8968 | 4729.985 | 29834.5588 | 4729.985 | 30584.4529 | 6.6261e-11 | 1.178 | -1820.6 | 29834.5588 | 3751.3223 | 30306.2407 | 5.3033e-11
12451 | 32400 | 6.96e-11 | 31422.0619 | 5543.3593 | 29847.7722 | 9.2872e-11 | 28507.1286 | 6182.0629 | 29377.5938 | 6182.0629 | 30678.5139 | 8.768e-11 | 1.178 | -1820.6 | 29377.5938 | 5461.87 | 30393.0624 | 7.8193e-11
12451 | 32380 | 1.025e-10 | 30334.9104 | 7876.3957 | 30095.6736 | 1.2695e-10 | 27627.3213 | 8257.9635 | 28467.5211 | 8257.9635 | 30863.0217 | 1.2014e-10 | 1.178 | -1820.6 | 28467.5211 | 7907.281 | 30663.8871 | 1.1579e-10
12451 | 32430 | 2.25e-10 | 24459.6502 | 13962.5201 | 30769.0868 | 2.493e-10 | 22622.4349 | 13575.6069 | 23290.4667 | 13575.6069 | 31203.4512 | 2.3878e-10 | 1.178 | -1820.6 | 23290.4667 | 14171.4649 | 31913.326 | 2.4371e-10
12451 | 31900 | 4.505e-10 | 14090.2494 | 15841.2066 | 29948.1584 | 4.8019e-10 | 13218.0874 | 14870.7613 | 13562.6096 | 14870.7613 | 29867.6974 | 4.6925e-10 | 1.178 | -1820.6 | 13562.6096 | 15697.1568 | 31730.2586 | 4.6625e-10
12451 | 31930 | 6.53e-10 | 8722.4267 | 14227.6617 | 29984.0474 | 6.8584e-10 | 8356.3229 | 13443.5207 | 8533.6004 | 13443.5207 | 29712.0293 | 6.7774e-10 | 1.178 | -1820.6 | 8533.6004 | 14015.8674 | 31553.7244 | 6.6535e-10
6226 | 32800 | 4.05e-12 | 32799.1143 | 170.4433 | 31134.1711 | 4.3443e-11 | 31047.2515 | 1642.7459 | 31994.0768 | 1642.7459 | 32078.4241 | 4.0917e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31994.0768 | 135.9111 | 31994.6542 | 3.3941e-12
6226 | 32380 | 5.58e-12 | 32378.3825 | 228.8522 | 30707.1822 | 4.6344e-11 | 30612.3108 | 1704.1809 | 31545.2615 | 1704.1809 | 31637.3271 | 4.3651e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31545.2615 | 200.7742 | 31546.5394 | 5.1574e-12
6226 | 32360 | 7.15e-12 | 32357.3492 | 292.8711 | 30696.153 | 4.6581e-11 | 30600.412 | 1711.6406 | 31532.9831 | 1711.6406 | 31625.8926 | 4.3875e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31532.9831 | 208.6502 | 31534.3638 | 5.3639e-12
6226 | 32290 | 8.9e-12 | 32285.9196 | 362.9612 | 30615.8516 | 4.9148e-11 | 30510.1381 | 1795.9206 | 31439.8296 | 1795.9206 | 31542.417 | 4.6294e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31439.8296 | 297.633 | 31442.6472 | 7.6965e-12
6226 | 32380 | 1.274e-11 | 32371.5699 | 522.395 | 30720.6872 | 5.5803e-11 | 30583.1468 | 2050.9552 | 31515.1672 | 2050.9552 | 31648.64 | 5.2564e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31515.1672 | 566.8985 | 31525.3646 | 1.4586e-11
6226 | 32820 | 2.4e-11 | 32788.8682 | 1010.3346 | 31168.8989 | 6.5394e-11 | 30971.9885 | 2469.5564 | 31916.4129 | 2469.5564 | 32107.4967 | 6.1604e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31916.4129 | 1008.8577 | 31948.3022 | 2.5292e-11
6226 | 32430 | 4.936e-11 | 32303.3313 | 2022.8254 | 30874.9759 | 9.3846e-11 | 30483.3362 | 3455.2109 | 31412.1727 | 3455.2109 | 31792.2318 | 8.8444e-11 | 1.0558 | -1598.5 | 31412.1727 | 2049.5116 | 31545.8947 | 5.2871e-11
6226 | 32400 | 6.974e-11 | 32148.8132 | 2841.7174 | 30871.4679 | 1.1655e-10 | 30271.7722 | 4260.7338 | 31193.8597 | 4260.7338 | 31775.8285 | 1.0988e-10 | 1.0558 | -1598.5 | 31193.8597 | 2899.9827 | 31463.4608 | 7.5532e-11
6226 | 32400 | 1.026e-10 | 31861.2034 | 4143.2728 | 30946.7608 | 1.5176e-10 | 29936.3361 | 5499.8558 | 30847.7232 | 5499.8558 | 31828.2952 | 1.4319e-10 | 1.0558 | -1598.5 | 30847.7232 | 4208.2478 | 31421.8125 | 1.1098e-10
6226 | 32440 | 2.25e-10 | 29994.6111 | 8564.3732 | 31360.864 | 2.8364e-10 | 27973.7709 | 9733.9491 | 28822.5522 | 9733.9491 | 32109.9004 | 2.6886e-10 | 1.0558 | -1598.5 | 28822.5522 | 8678.6035 | 31435.7198 | 2.4485e-10
6226 | 32170 | 4.535e-10 | 24266.1931 | 13849.0182 | 31901.2743 | 5.2398e-10 | 22346.1997 | 14612.31 | 23015.4615 | 14612.31 | 32292.686 | 5.0258e-10 | 1.0558 | -1598.5 | 23015.4615 | 13829.1769 | 31324.9249 | 4.9034e-10
6226 | 32280 | 6.571e-10 | 19117.488 | 15862.981 | 33001.7452 | 7.2641e-10 | 17559.111 | 16466.904 | 18075.6646 | 16466.904 | 33076.9901 | 7.0405e-10 | 1.0558 | -1598.5 | 18075.6646 | 15787.2573 | 31864.2305 | 7.0068e-10
3113 | 32790 | 4e-12 | 32789.7842 | 84.1199 | 31136.561 | 6.7771e-11 | 31083.61 | 1282.9303 | 32018.3447 | 1282.9303 | 32069.7499 | 6.3878e-11 | 1.0349 | -1215 | 32018.3447 | 112.7045 | 32018.7414 | 5.6206e-12
3113 | 32370 | 5.66e-12 | 32369.5843 | 115.9993 | 30735.0312 | 6.8903e-11 | 30682.3871 | 1270.9245 | 31604.4832 | 1270.9245 | 31655.5915 | 6.4947e-11 | 1.0349 | -1215 | 31604.4832 | 100.2797 | 31604.8014 | 5.1328e-12
3113 | 32370 | 7.25e-12 | 32369.318 | 148.5844 | 30733.2261 | 6.9807e-11 | 30679.2036 | 1287.3886 | 31601.1995 | 1287.3886 | 31653.6459 | 6.58e-11 | 1.0349 | -1215 | 31601.1995 | 117.3185 | 31601.635 | 6.0061e-12
3113 | 32300 | 8.97e-12 | 32298.9627 | 183.0385 | 30651.2786 | 7.3565e-11 | 30591.7721 | 1349.2257 | 31511.0139 | 1349.2257 | 31568.7845 | 6.9343e-11 | 1.0349 | -1215 | 31511.0139 | 181.3137 | 31512.0572 | 9.3354e-12
3113 | 32380 | 1.28e-11 | 32377.8722 | 262.4787 | 30745.0097 | 7.6471e-11 | 30680.1293 | 1410.8648 | 31602.1544 | 1410.8648 | 31665.1418 | 7.2082e-11 | 1.0349 | -1215 | 31602.1544 | 245.104 | 31604.0554 | 1.2547e-11
3113 | 32820 | 2.4e-11 | 32812.2115 | 505.5269 | 31197.7381 | 8.661e-11 | 31110.8394 | 1644.2299 | 32046.4319 | 1644.2299 | 32130.7936 | 8.164e-11 | 1.0349 | -1215 | 32046.4319 | 486.6135 | 32053.8209 | 2.422e-11
3113 | 32430 | 4.94e-11 | 32398.1883 | 1015.2047 | 30834.3489 | 1.1585e-10 | 30684.5442 | 2143.9886 | 31606.7084 | 2143.9886 | 31752.1423 | 1.0922e-10 | 1.0349 | -1215 | 31606.7084 | 1003.8138 | 31638.589 | 5.1321e-11
3113 | 32390 | 6.98e-11 | 32326.786 | 1429.5123 | 30826.5996 | 1.396e-10 | 30609.7379 | 2576.4474 | 31529.5456 | 2576.4474 | 31740.0809 | 1.3162e-10 | 1.0349 | -1215 | 31529.5456 | 1451.3655 | 31596.3548 | 7.4484e-11
3113 | 32390 | 1.026e-10 | 32253.7255 | 2096.5112 | 30868.4906 | 1.7437e-10 | 30530.0947 | 3214.2274 | 31447.3937 | 3214.2274 | 31775.9188 | 1.6445e-10 | 1.0349 | -1215 | 31447.3937 | 2111.404 | 31589.1551 | 1.0866e-10
3113 | 32440 | 2.252e-10 | 31790.8888 | 4542.6669 | 31089.2477 | 3.0696e-10 | 30042.5081 | 5607.7342 | 30944.4481 | 5607.7342 | 31960.6783 | 2.8989e-10 | 1.0349 | -1215 | 30944.4481 | 4588.4441 | 31624.8228 | 2.3972e-10
3113 | 32290 | 4.555e-10 | 29821.8822 | 8579.2726 | 31266.5116 | 5.5276e-10 | 28059.9913 | 9485.5118 | 28899.482 | 9485.5118 | 32012.8573 | 5.2419e-10 | 1.0349 | -1215 | 28899.482 | 8601.5561 | 31459.6237 | 4.837e-10
3113 | 32480 | 6.603e-10 | 27619.8095 | 11586.0923 | 31854.3016 | 7.6104e-10 | 26006.9652 | 12331.7263 | 26781.7856 | 12331.7263 | 32459.9535 | 7.2523e-10 | 1.0349 | -1215 | 26781.7856 | 11547.1035 | 31760.3782 | 6.9405e-10
1556 | 32800 | 4.2e-12 | 32799.9405 | 44.1759 | 31130.4968 | 1.0738e-10 | 31097.2841 | 1016.28 | 31983.4009 | 1016.28 | 32015.6934 | 1.0152e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31983.4009 | 35.9067 | 31983.4412 | 3.5903e-12
1556 | 32360 | 6.05e-12 | 32359.8814 | 61.9384 | 30706.1065 | 1.1121e-10 | 30671.9193 | 1024.0059 | 31545.3177 | 1024.0059 | 31578.5584 | 1.0514e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31545.3177 | 43.9302 | 31545.3789 | 4.5155e-12
1556 | 32360 | 7.47e-12 | 32359.8193 | 76.4759 | 30700.4587 | 1.1349e-10 | 30664.8763 | 1044.5724 | 31538.0641 | 1044.5724 | 31572.6614 | 1.073e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31538.0641 | 65.2885 | 31538.1992 | 6.7139e-12
1556 | 32290 | 9.26e-12 | 32289.7241 | 94.3915 | 30652.261 | 1.1589e-10 | 30615.3317 | 1063.2971 | 31487.0381 | 1063.2971 | 31522.945 | 1.0957e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31487.0381 | 84.734 | 31487.2662 | 8.7418e-12
1556 | 32370 | 1.3e-11 | 32369.4521 | 133.1714 | 30727.5184 | 1.1995e-10 | 30687.67 | 1105.827 | 31561.5394 | 1105.827 | 31600.2844 | 1.1341e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31561.5394 | 128.9014 | 31562.0658 | 1.3236e-11
1556 | 32810 | 2.425e-11 | 32808.0148 | 255.2039 | 31144.2031 | 1.2936e-10 | 31095.9603 | 1224.808 | 31982.0375 | 1224.808 | 32028.9437 | 1.223e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31982.0375 | 252.4631 | 31984.0305 | 2.5245e-11
1556 | 32440 | 4.97e-11 | 32431.942 | 511.2104 | 30811.5599 | 1.5915e-10 | 30740.9097 | 1473.7208 | 31616.3709 | 1473.7208 | 31685.0648 | 1.5047e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31616.3709 | 510.959 | 31624.6286 | 5.2271e-11
1556 | 32380 | 7.01e-11 | 32364.0621 | 718.2032 | 30775.4282 | 1.8205e-10 | 30683.3669 | 1680.6993 | 31557.1076 | 1680.6993 | 31646.6199 | 1.7214e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31557.1076 | 725.9062 | 31573.8055 | 7.4519e-11
1556 | 32390 | 1.03e-10 | 32355.5789 | 1055.3264 | 30790.2619 | 2.1684e-10 | 30659.6307 | 2001.2754 | 31532.6617 | 2001.2754 | 31659.6761 | 2.0505e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31532.6617 | 1058.8245 | 31568.2156 | 1.088e-10
1556 | 32350 | 2.254e-10 | 32186.4283 | 2294.5126 | 30919.1547 | 3.486e-10 | 30579.6004 | 3222.3339 | 31450.2385 | 3222.3339 | 31780.3929 | 3.2976e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 31450.2385 | 2326.8937 | 31622.3972 | 2.3931e-10
1556 | 32340 | 4.576e-10 | 31676.908 | 4583.0888 | 31002.9349 | 6.0139e-10 | 30005.9139 | 5469.6001 | 30859.3987 | 5469.6001 | 31828.8449 | 5.6958e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 30859.3987 | 4660.6797 | 31563.2989 | 4.8943e-10
1556 | 32850 | 6.63e-10 | 31425.1973 | 6691.3905 | 31366.2692 | 8.1282e-10 | 29531.5288 | 7360.8892 | 30370.8295 | 7360.8892 | 32154.8667 | 7.7097e-10 | 1.0385 | -1019.5 | 30370.8295 | 6624.7835 | 31815.8923 | 7.0126e-10